Лекция 8

Технологии и методы определения состава тела человека

Простые антропометрические методы оценки уровня жироотложения

    - Индекс массы тела

    - Обхват талии

    - Индекс талия — бёдра

    - Формулы идеального веса

    - Соотношения диагностической чувствительности критериев ожирения, основанных на измерениях веса, роста

и обхвата талии

  - Методы оценки состава тела и основного обмена

    - Калиперометрия

    - Метод инфракрасного отражения

    - Подводное взвешивание

    - Воздушная плетизмография

    - Метод разведения индикаторов

    - Определение естественной радиоактивности всего тела	Рентгеновские методы и МРТ

    - Прямая и непрямая калориметрия

Лекция 2. Биоимпедансный анализ состава тела

  - Физические основы метода

  - Тетраполярная схема измерения импеданса

  - История разработки биоимпедансных анализаторов

  - Классификация биоимпедансных анализаторов

  - Результаты биологических исследований, на которых основаны расчеты жировой и безжировой массы в

биоимпедансном анализе

  - Верификация биоимпедансных оценок состава тела

Лекция 3. Методика биоимпедансного исследования состава тела

  - Комплект оборудования и компоновка рабочего места

  - Проверка исправности биоимпедансного анализатора

  - Подготовка пациента

  - Установка электродов

  - Порядок измерений

  - Влияние некоторых видов нарушения процедуры

исследований на оценки жировой и безжировой массы

Лекция 4. Интерпретация результатов биоимпедансных

исследований состава тела

  - Первичный протокол

    - Общий вид

    - Примеры

    - Дополнительные страницы первичного протокола

  - Протокол фазового угла

  - Динамические протоколы

    - Текущий протокол

    - Графические протоколы

    - Центильные представления данных

Лекция 5. Результаты скрининговых исследований

  - Исследования 2008–2010 годов

  - Оценка распространенности избыточной массы тела,

ожирения и истощения

  - Физическое развитие детей: сравнение с таблицами И. М. Воронцова

  - Сравнение популяций по значениям фазового угла

Лекция 6. Биоимпедансный анализ в спорте

  - Особенности применения метода

  - Динамические протоколы для отдельных видов спорта с ориентацией на результаты высококвалифицированных спортсменов и индивидуальные показатели

  - Групповые протоколы

  - Примеры использования биоимпедансных исследований в спорте

Лекция 7. Протокол скринингового исследования состава тела групп населения

Лекция 8. Применение полисегментной технологии

биоимпедансных измерений

  - Окно визуализации «Регионы»

  - Протокол «Табличный»

  - Примеры применения

Заключение

Рекомендуемая литература

Дополнительная литература

Источники иллюстраций

Приложения

П1. Графики зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97- го центилей антропометрических показателей, параметров состава тела и основного обмена, по данным центров

здоровья

П2. Тестовые задания

П3. Правильные ответы к тестовым заданиям

П4. Список вопросов для контроля усвоения материала

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

%АКМ — доля активной клеточной массы в тощей массе тела

%ЖМТ — доля жировой массы в общей массе тела

%СММ — доля скелетно-мышечной массы в тощей массе тела АКМ — активная клеточная масса

БИА — биоимпедансный анализ БМТ — безжировая масса тела

ВКЖ — объем внеклеточной жидкости

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения ЖМТ — жировая масса тела

ИМТ — индекс массы тела

ИТБ — индекс талия — бёдра (отношение обхвата талии к обхвату бедер)

КЖ — объем внутриклеточной жидкости КМТ — клеточная масса

ММТ — минеральная масса тела

МРТ — магнитно-резонансная томография МТ — масса тела

ОВО — общий объем воды организма ОО — основной обмен, ккал/сутки

ОТ/ОБ — отношение обхвата талии к обхвату бедер РКТ — рентгеновская компьютерная томография СММ — скелетно-мышечная масса

ТМ — тощая масса тела

УОО — удельный основной обмен ФУ — фазовый угол импеданса

Лекция 1.

В повседневной жизни принято пользоваться такими понятиями, как тучность, атлетичность, истощенность. Тучность связывают с избыточ- ным количеством жировой ткани, атлетическое телосложение — с повы- шенным объемом мышечной ткани, а истощенность — с недостаточно- стью тех и других тканей. Развитием этих понятий в медицине стало уче- ние о составе тела, определяемом как совокупность абсолютных и относи- тельных оценок массы основных видов тканей организма и объемов жид- костных секторов организма — компонент состава тела.

До начала XX века методы изучения состава тела были прерогативой морфологических исследований, проводимых in vitro. Дальнейшее разви- тие медицины и связанных с ней новых технологий привело к разработке ряда эффективных количественных методов оценки компонент состава тела in vivo. Вначале были разработаны методы, направленные на опреде- ление двух-трех компонент: например, в калиперометрии — жировой и безжировой массы, в методе разведения индикаторов — общей, вне- и внутриклеточной жидкости. Развитие подходов к диагностике, основан- ных на оценках состава тела, привело к появлению метода биоимпеданс- ного анализа состава тела, который охватывает широкий спектр компо- нент состава тела и оценок скорости метаболических процессов.

Биоимпедансным анализом состава тела называют медицинскую диагностическую технологию, использующую в качестве исходных дан- ных результаты антропометрических измерений и измерений параметров электрической проводимости участков тела человека. В итоге применения этой технологии получают расчетные значения параметров состава тела и скорости метаболических процессов в совокупности с индивидуально рас- считанными интервалами нормальных значений каждого параметра.

Под компонентами (параметрами) состава тела подразумевают:

- жировую массу;

- тощую, или безжировую, массу;

- клеточную массу или активную клеточную массу, если оценка вы- полнялась в биоимпедансном исследовании;

- скелетно-мышечную массу;

- минеральную массу;

- жидкостные сектора организма: общую, внеклеточную и внутри- клеточную воду.

Численные значения компонент состава тела могут быть выражены как в натуральном представлении, имеющем размерность массы — в ки- лограммах, а объемов — в литрах, так и в относительном: процентных до- лях массы одной компоненты к массе другой компоненты. В ряде случаев компоненты состава тела рассматривают нормированными на рост или квадрат роста. Представление в нормировке на квадрат роста называется индексным представлением, по аналогии с индексом массы тела.

Скорость метаболических процессов оценивается по следующим по- казателям:

- основной обмен, ккал/сутки;

- удельный основной обмен, ккал/м2 в сутки;

- фазовый угол, град.

Удельный основной обмен рассчитывается как отношение значений общего обмена к площади поверхности тела. Фазовый угол представляет собой специфичную только для биоимпедансной технологии оценки со- става тела величину, связанную со скоростью метаболических процессов в организме. Расчетная формула и медицинские применения фазового угла будут рассмотрены в лекции 2.

В современной медицине состав тела человека принято связывать с пищевым поведением, двигательной активностью, резервными возможно- стями организма. Сведения о составе тела используют для диагностики и оценки рисков развития заболеваний, построения тактики лечебных и реа- билитационных мероприятий. В табл. 1.1 основные компоненты состава тела соотнесены с некоторыми заболеваниями, которые связывают с вы- ходом за пределы нормальных значений одного или нескольких компо- нент состава тела.

Таблица 1.1. Компоненты состава тела и ассоциированные с нарушения- ми компонентного состава тела состояния и заболевания

| Компоненты состава тела |  |  | Ассоциированные заболевания и состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| Жировая масса |  |  | Ожирение, истощение, нарушение об- мена веществ, сахарный диабет, мета- болический синдром, артериальная ги- пертония, нарушение работы щито- видной железы, половых желез, сни- жение фертильности |
| Безжировая (тощая) масса |  |  | Гиподинамия, белковое истощение, анорексия, кахексия |
| Клеточная масса тела |  |  | Белковая недостаточность, склеротиче- ские и дегенеративные процессы, со- стояния катаболической направленно- сти, включая резкую гиподинамию, ка- хексию |
| Скелетно-мышечная масса |  |  | Мышечная дистрофия различной при- роды, последствия приема анаболиков, нарушение нейротрофики мышц |
| Мине- ральная масса | Общая |  | Деминерализация, остеопороз |
|  | Костной массы |  | Деминерализация, остеопороз, нару- шение зубной формулы, кариес |
|  | Мягких тканей |  | Отложение солей, подагра, нарушения электролитного баланса, образования органических камней в почках, желч- ном пузыре, минерализация атероскле- ротических бляшек, очагов хрониче- ского воспаления и доброкачественных новообразований |
| Вода | Общая |  | Гипергидратация, дисгидрия, дегидра- тация, отеки, маловодие и многоводие беременных |
|  | Внутриклеточная |  | Гипергидратация, дисгидрия, дегидра- тация, клеточный (цитотоксический) отек |
|  | Внеклеточная | Интерстициальная | Отек, включая травматический, аллер- гический, воспалительный |
|  |  | Внутрисосудистая | Гипертензия, окклюзии сосудов, вари- козное расширение вен, аневризмы |
|  |  | Трансцеллюлярная | Отек, асцит, выпоты в полости плевры, перикарда, в суставную сумку, жид- костные кисты различной локализации, водянка головного мозга, маловодие и многоводие беременных |

Биоимпедансный анализ состава тела основывается на антропометри- ческих и импедансных измерениях без привлечения детальных представ- лений о морфофункциональном состоянии отдельных органов и систем. Результаты этого анализа позволяют судить о состоянии организма как единого целого и о функционировании отдельных анатомо- физиологических систем.

Наиболее полно преимущества метода оценки состава тела раскры- ваются в медицинских специализациях, связанных с воздействием на ор- ганизм факторов питания и движения, с нарушениями гидратации орга- низма, катаболическими и дегенеративными процессами. Этим обуслов- лено то, что исторически первые факты применения метода оценки соста- ва тела зарегистрированы в таких областях медицины, как диетология и нутрициология, профилактическая и спортивная медицина, реабилитоло- гия и эндокринология.

На протяжении последних 50–60 лет количество научных публика- ций, связанных с исследованиями состава тела, удваивается каждые 10 лет. За рубежом регулярно выпускаются и переиздаются монографии, по- священные методам анализа состава тела и прикладным аспектам. Значи- тельное место в этих публикациях занимает биоимпедансный анализ со- става тела. В отечественной литературе данный метод описан в нацио- нальных руководствах по кардиологии, парентеральному и энтеральному питанию [1, 2]. Наиболее полное описание метода и его приложений на русском языке можно найти в работе [3]. В 2014 году опубликована моно- графия [4], в которой приводится большой объем фактических данных, описывающих половозрастную изменчивость параметров биоимпедансно- го анализа состава тела для населения России.

  - Простые антропометрические методы оценки уровня жироотложения

В связи с высокой востребованностью оценки жироотложения при решении самых разных медицинских задач предпринимались многочис- ленные попытки использовать для такой оценки наиболее доступные ан- тропометрические параметры: рост, вес и длины обхватов талии и бедер. Ниже рассмотрены самые распространенные методы и проводится срав- нение их диагностической чувствительности между собой, а также с оцен- ками жировой массы в биоимпедансном анализе состава тела.

    - Индекс массы тела

Антропометрические индексы, и в частности индекс массы тела (ИМТ), являются эпидемиологически значимыми индикаторами рисков заболеваемости и смертности, что следует из многочисленных работ, ини- циированных ВОЗ. Известно, что повышенным значениям ИМТ соответ- ствуют повышенные риски сердечно-сосудистых и онкологических забо- леваний, пониженным — респираторных заболеваний.

Принятая ВОЗ классификация значений ИМТ для взрослых, опреде- ляющая интервалы пониженных, нормальных и повышенных значений массы тела, стала повсеместно применяемой из-за доступности исходных данных роста и веса. Но не надо забывать, что результаты, полученные на популяционном уровне исследований, не всегда справедливы для индиви- дуальных оценок.

На индивидуальном уровне использование классификации ИМТ для оценки степени жироотложения может приводить к ошибкам при поста- новке диагноза. Это обусловлено тем, что при одном и том же значении ИМТ соотношение между составляющими массы тела — тощей и жиро- вой массой — может варьироваться в достаточно широких пределах. При- нятая ВОЗ формулировка термина «ожирение» гласит: ожирение — хро- ническое неинфекционное заболевание обмена веществ, проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, прогрессирующее при естествен- ном течении заболевания, имеющее определенный круг осложнений и об- ладающее высокой вероятностью рецидива после окончания курса лече- ния. Избыточное развитие жировой массы обычно характеризуется повы- шенными значениями ее доли в общей массе тела — %ЖМТ. Рассмотрим две наиболее часто встречающиеся ситуации, приводящие к ошибкам в постановке диагноза «ожирение» или «избыточный вес», по данным ИМТ. Ложный диагноз ожирения. На рис. 1.1 слева изображены два муж- чины с одинаковыми значениями роста и веса. ИМТ у обоих мужчин вы- ше 30 кг/м2, и в соответствии с принятой классификацией по ИМТ им обоим следует поставить диагноз «ожирение». Судя по внешнему виду, можно сказать, что для одного из изображенных мужчин этот диагноз не будет верен: его избыточный вес обусловлен чрезмерным развитием не

жировой, а мышечной массы.

Рис.   1.1.   Изображения   мужчин   с   одинаковыми   высокими   значениями   ИМТ и женщин с одинаковыми нормальными значениями ИМТ, при этом значения доли жировой массы различаются

Ожирение при нормальном весе (скрытое ожирение). Если человек с субтильной конституцией набирает жировую массу, значения ИМТ вхо- дят в область нормальных, при этом процентная доля жировой массы мо- жет соответствовать и избыточному весу, и ожирению. На рис. 1.1 изоб- ражены две женщины с одинаковыми значениями ИМТ = 24 кг/м2. Доля жировой массы у одной из них (слева) составляет 23 %, что соответствует интервалу нормальных значений, у другой (справа) — 34 %, что соответ- ствует ожирению.

Из графиков на рис. 1.2 видно, что для лиц среднего возраста чув- ствительность пороговых значений ИМТ для мужчин составляет около 30–60 %, а для женской части отечественной популяции — 50–90 %. Та- ким образом, использование ИМТ для оценки жироотложения у мужчин дает больше ошибочных интерпретаций, чем у женщин.

На рис. 1.3 изображены графики диагностической эффективности ИМТ относительно процента жировой массы при постановке диагнозов

«ожирение» с разделением ошибочных диагнозов на типы «ложное ожи- рение» и «скрытое ожирение».

На рис. 1.4 изображены графики диагностической эффективности ИМТ при постановке диагнозов «избыточный вес» с разделением оши- бочных диагнозов на типы «ложный избыточный вес» и «скрытый избы- точный вес».

Рис. 1.2. Графики диагностической чувствительности и специфичности пороговых значений ИМТ, используемых ВОЗ для диагностики ожирения

Рис. 1.3. Структура ошибок при диагностике ожирения с помощью критериев ИМТ: слева — у мужчин, справа — у женщин

Рис. 1.4. Структура ошибок при диагностике избыточного веса с помощью критериев ИМТ: слева — у мужчин, справа — у женщин

Анализ вышеприведенных рисунков показывает, что у мужской части отечественной популяции преобладают ошибки 1-го рода: «ложное ожи- рение» и «ложный избыточный вес», а у женской — «скрытое ожирение» и «скрытый избыточный вес». Этот факт имеет очевидное объяснение: у мужчин чаще встречается повышенное развитие скелетно-мышечной си- стемы, а у женщин — астеническое телосложение.

    - Обхват талии

В качестве еще одного распространенного критерия постановки диа- гноза «ожирение» используется длина обхвата талии. Согласно этому кри- терию для взрослого контингента граничными значениями являются: для мужчин — 102 см, для женщин — 88 см. На рис. 1.5 показаны графики диагностической чувствительности и специфичности в зависимости от возраста, рассчитанные относительно процента жировой массы.

Рис. 1.5. Графики диагностической чувствительности и специфичности пороговых значений обхвата талии (эталонный критерий ожирения — %ЖМТ для ИМТ = 30 бе- лого населения, по Gallagher D. et al. Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index // The American Journal of Clinical Nutrition. 2000. Т. 72. №. 3. С. 694–701)

    - Индекс талия — бёдра

Критерием абдоминального ожирения принято считать высокие зна- чения соотношения обхватов талии и бедер, называемого индексом талия

— бёдра. Для взрослого контингента граничными значениями являются: для мужчин — 1,0, для женщин — 0,85. На рис. 1.6 приведены графики диагностической чувствительности и специфичности пороговых значений

Рис. 1.6. Графики диагностической чувствительности и специфичности пороговых значений отношения обхватов талии и бедер, используемых ВОЗ для диагностики аб- доминального ожирения (эталонный критерий ожирения — %ЖМТ для ИМТ = 30 бе- лого населения, по Gallagher D. et al. Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index // The American Journal of Clinical Nutrition. 2000. Т. 72. № 3. С. 694–701)

отношения обхватов талии и бедер, используемых ВОЗ для диагностики абдоминального ожирения.

    - Формулы идеального веса

Известно множество формул для расчета идеального веса, или нор- мальной массы тела, основанных на соотношении значений веса и роста. Чаще других упоминаются формула Брока:

Идеальный вес [кг] = Рост [см] – 100,

и ее модификация, называемая нередко формулой Брока с поправкой на рост или формулой Брока — Бругша:

Идеальный вес [кг] = Рост [см] – 100, если рост меньше 165 см, Идеальный вес [кг] = Рост [см] – 105, если рост 165–175 см, Идеальный вес [кг] = Рост [см] – 110, если рост больше 175 см. Также используются формулы Лоренца, Вердонка, Купера, Брейтма-

на, Ноордена, Татоня, предусматривающие раздельное вычисление иде- ального веса для мужчин и женщин.

Для диагностики ожирения с помощью формул идеального веса пользу- ются критериями превышения значений идеального веса на 15 или 20 %. Ин- формативность этого параметра для постановки диагноза «ожирение» при- мерно соответствует информативности индекса массы тела.

    - Соотношения диагностической чувствительности критериев ожирения, основанных на измерениях веса, роста и обхвата талии

Оценить эффективность диагностики ожирения по данным только пе- речисленных антропометрических измерений можно, глядя на результаты корреляционного анализа. Коэффициент корреляции отражает наличие и силу линейной связи между парой параметров. Коэффициент корреляции, возведенный в квадрат, называется коэффициентом детерминации и ука- зывает на долю объясненной дисперсии — на то, какая часть изменчиво- сти параметра антропометрии связана с изменчивостью доли жировой массы. На рис. 1.7 показаны графики зависимости от возраста коэффици- ентов детерминации четырех антропометрических параметров относи- тельно процента жировой массы, наиболее часто используемых для диа- гностики ожирения.

Из графиков видно, что превышение идеального веса и ИМТ имеют близкие значения коэффициента детерминации, что объяснятся единой природой этих параметров: оба они основаны на измерениях роста и веса пациентов. Эти параметры имеют наибольшие значения коэффициента де- терминации среди других антропометрических методик. Самый низкий коэффициент детерминации, не более 0,25, — у отношения обхвата талии к обхвату бедер. Значительно сильнее с долей жировой массы связаны значения обхвата талии.

При анализе гендерных различий обнаруживается, что отношение об- хвата талии к обхвату бедер у мужчин имеет более сильную связь с долей жировой массы, чем у женщин, в то же время коэффициент детерминации остальных параметров в среднем на 10 % ниже, чем в идентичном воз- расте для женщин. У детей же распределение несколько иное: и у мальчи- ков, и у девочек в пубертатном возрасте наблюдается резкий скачок коэф- фициента детерминации с последующим провалом, причем у мальчиков скачок сильнее — на 20 %, (у девочек — на 15 %) для ИМТ, так что коэф- фициент детерминации становится выше, чем у девочек.

Таким образом, если пользоваться лишь критериями ожирения, осно- ванными на измерениях веса, роста и обхватов талии и бедер, то наиболее адекватным выбором будет использование индекса массы тела.

Рис. 1.7. Графики зависимости от возраста коэффициентов детерминации антропо- метрических показателей, используемых для постановки диагноза «ожирение», отно- сительно процента жировой массы тела. Слева графики для мужчин, справа — для женщин. А — доля ЖМТ(%) и ОТ/ОБ, Б — доля ЖМТ(%) и обхват талии (см), В — доля ЖМТ(%) и ИМТ (кг/м2), Г — доля ЖМТ(%) и превышение идеального веса больше, чем на 15 % (кг).

  - Методы оценки состава тела и основного обмена

В медицинской литературе описано достаточно много методов оцен- ки отдельных компонент состава тела и метаболических коррелятов или их немногочисленных комбинаций in vivo. В табл. 1.2 сопоставлены но- менклатура параметров, получаемых при применении методов оценки со- става тела, и названия этих методов. Приведенные в таблице методы раз- делены на амбулаторные, не требующие приспособленных помещений и сооружений, и клинические, более громоздкие в реализации. Некоторые из упомянутых в таблице методов (подводное взвешивание, разведение индикаторов) используются уже крайне редко, ввиду замены их более комфортными для пациента и технологичными аналогами.

Как следует из таблицы, биоимпедансный анализ состава тела являет- ся на сегодня единственным методом, позволяющим получить широкий спектр диагностических параметров. Этот метод перекрывает возможно- сти одновременного использования ряда других методов, ориентирован- ных на оценку двух-трех компонент состава тела.

Альтернативные пути получения подобного объема информации затруд- нительны. Так, оценка белковой (клеточной) массы возможна лишь по есте- ственной радиоактивности тела (40К), в России такой аппаратуры нет.

Таблица 1.2. Параметры состава тела и метаболические корреляты, получаемые с ис- пользованием различных методов

| Методы | Параметры* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖМТ | БМТ | КМТ | СММ | ОВО | ВКЖ | КЖ | ММТ | ОО | ФУ |
| Амбулаторные методы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калиперометрия | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод инфракрасного отражения | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биоимпедансный ана- лиз | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Методы, применяемые в клинической практике и научных исследованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводное взвешива- ние | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная плетизмо- графия | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРТ, РКТ | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Рентгеноденситометрия | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Разведение индикато- ров |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Метод определения естественной радиоак- тивности всего тела (40К) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрямая калоримет- рия |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |

* ЖМТ — жировая масса тела, БМТ — безжировая (тощая) масса тела, КМТ — клеточная масса, СММ — скелетно-мышечная масса, ОВО — общая вода организма, ВКЖ — внеклеточная жидкость, КЖ — внутриклеточная жидкость, ММТ — мине- ральная масса тела, ОО — основной обмен, ФУ — фазовый угол, МРТ — магнитно- резонансная томография, РКТ — рентгеновская компьютерная томография.

Для исследования водных секторов организма до появления биоимпе- дансного анализа использовался метод разведения индикаторов — длитель- ный, трудоемкий и инвазивный, с привлечением дорогостоящей лаборатор- ной техники. Исследования жировой массы могут быть выполнены с помо- щью ряда методов, не обладающих высокой точностью и воспроизводимо- стью, таких как антропометрические и калиперометрические измерения, или методов, затратных как для клиники, так и для пациента, причем часть этих методов связана с лучевой нагрузкой: рентгеновской денситометрии всего тела и рентгеновской томографии.

Одна из самых распространенных сфер применения анализа состава тела — оценка питания, включающая, как правило, определение скорости метаболических процессов. Получение в одном цикле амбулаторных ис-

следований достаточного комплекса параметров для оценки питания че- ловека в большинстве случаев устраивает практического врача. Как видно из табл. 1.2, перечень параметров состава тела биоимпедансного анализа содержит два коррелята метаболической активности тканей организма. Один из них, основной обмен, также является расчетным параметром биоимпедансного анализа, второй — фазовый угол — может быть полу- чен только из биоимпедансных измерений. В качестве доступного альтер- нативного метода в таблице упомянут метод непрямой калориметрии.

    - Калиперометрия

Традиционный способ оценки степени жироотложения основан на измерении толщины кожно-жировых складок на определенных участках тела. Измерения проводят специальным инструментом — калипером, одна

из современных моделей которого по- казана на рис. 1.8. Результаты измере- ний нескольких складок усредняют и умножают на площадь поверхности те- ла, которая рассчитывается прибли- женно по значениям роста и веса. На практике данной методикой чаще поль- зуются антропологи и спортивные вра- чи в тех видах спорта, где толщина складки невелика (например, в армрестлинге и бодибилдинге).

Рис. 1.8. Калипер FatTrack Pro [1] с цифровой индикацией толщины кожно-жировых складок и нормиру- емым давлением на кожно-жировую складку

Овладение техникой калиперомет- рии требует серьезного обучения для получения сопоставимых результатов. В научных исследованиях необходи- мым критерием качества антропомет-

рических данных, как правило, является наличие у исследователя между- народного сертификата установленного образца. Обучение методике ка- липерометрии входит в программу практических занятий по курсу антро- пометрии для антропологов.

Недостатком калиперометрии как метода оценки общего содержания жира в теле является предположение о постоянстве соотношения подкожно- го и внутреннего жира, так как количество внутреннего жира не поддается измерению калипером. В условиях значительной распространенности избы-

точного веса и ожирения указанное предположение не всегда верно, особен- но в возрастных группах старше 35–40 лет.

    - Метод инфракрасного отражения

В основе применения метода инфракрасного отражения для оценки состава тела лежат различия спектральных характеристик поглощения электромагнитного излучения биологическими тканями. Устройства, ос-

нованные на методе инфракрасного отра- жения, выпускаются американской ком- панией Futrex с середины 1990-х годов и представляют собой источник инфракрас- ного излучения в ближнем диапазоне на нескольких длинах волн, снабженный световодом, излучателем и принимающим детектором (рис. 1.9). Измеряется оптиче- ская плотность тканей руки в срединной точке доминантного бицепса. На основе значений оптической плотности, а также роста, веса, пола и уровня физической подготовки пациента рассчитывается процентное содержание жира в массе его

Рис. 1.9. Инфракрасный анали- затор жировой массы Futrex-62 (www.futrex.com)

тела.

Использование единственного, в от- личие от калиперометрии, участка изме-

рений может приводить к росту погрешности оценки %ЖМТ ввиду инди- видуальных особенностей жироотложения. Поэтому можно предполо- жить, что точность оценки %ЖМТ методом инфракрасного отражения у молодых пациентов максимальна и с возрастом снижается.

    - Подводное взвешивание

Метод подводного взвешивания, или гидростатическая денситомет- рия (рис. 1.10), является золотым стандартом определения жировой и то- щей массы. Процедура подводного взвешивания следующая.

Рис. 1.10. Момент измерений пациента в ванне для подводного взвешивания

Испытуемый в надводном положении пристегивается к креслу (чтобы не всплыл после погружения) и взвешивается. Кресло погружается под воду в специализированной ванне, через стеклянную стенку испытуемому дается команда (как правило, же- стом ведущего исследование) вы- дохнуть остаточный объем воздуха из легких через трубку с загубни- ком. После этого производится

взвешивание испытуемого в подводном положении и подъем испытуемого. По разнице веса испытуемого в подводном и надводном положении рассчи- тывается удельный вес тела испытуемого и соотношение его жировой и безжировой массы.

Нетрудно понять, что круг испытуемых, которые могут быть обсле- дованы по этой методике, ограничен — только лица, способные уверенно задерживать дыхание на 1–1,5 минуты. Поэтому широкого использования в медицинской практике метод гидроденситометрии не получил.

    - Воздушная плетизмография

Рис. 1.11. Устройство для воздушной плетизмографии

Эксплуатационные неудобства подводного взвешивания удалось преодолеть в методе воздушной пле- тизмографии. Пациент помещается в герметичную капсулу (рис. 1.11), внутри которой производится оценка объема тела и остаточной емкости легких. Значения жировой и безжиро- вой массы рассчитываются из сред- ней плотности тела — отношения массы и объема. Этим методом мож- но исследовать широкий круг здоро- вых и больных. По точности оценки

жировой массы метод немного уступает гидроденситометрии. Ограниче- ния для пациентов связаны с переносимостью перепада атмосферного

давления. Кроме того, погрешности измерения могут возникнуть в случае отсутствия конечностей или наличия металлических конструкций в ко- стях, газов в кишечнике. Имеются устройства как для взрослых, так и для новорожденных и детей. В отечественном здравоохранении применяется редко из-за высокой стоимости оборудования.

    - Метод разведения индикаторов

Этот метод использовался в клинической практике для оценки объе- мов жидкостных секторов (общей, внеклеточной и внутриклеточной жид- кости) в середине XX века. Информация о гидратации организма необхо- дима для формирования тактики лечения в интенсивной терапии, нефро- логии, кардиологии и других областях. В сосудистое русло пациента вво- дится предварительно измеренный объем раствора, в котором в известной концентрации содержится метка — изотоп или химическое вещество. Че- рез определенный отрезок времени (2–4 часа), за который метка равно- мерно распределяется в исследуемом секторе водного пространства, осу- ществляется забор венозной крови и определяется концентрация введен- ной метки. Производится расчет объема исследуемого водного простран- ства.

Инвазивность и лучевая (или химическая) нагрузка на пациента, дли- тельность процедуры исследования не способствовали широкому распро- странению этого метода в клинической практике. В настоящее время ме- тод изредка используется в качестве референтного для уточнения формул оценки состава тела.

    - Определение естественной радиоактивности всего тела

Главным источником есте- ственной радиоактивности тела человека является изотоп калия 40К. Относительное содержание данного изотопа как в организме человека, так и в окружающей среде весьма стабильно и состав- ляет около 0,012 % от массы всех

Рис. 1.12. Нейтронный облучатель иссле-

довательского центра по проблемам дет- ского питания (CNRS), Хьюстон, США

изотопов калия. Это дает воз- можность использовать резуль- таты измерений естественной ра-

диоактивности всего тела для оценки общего содержания калия в орга- низме. В связи с тем, что свыше 98 % калия в теле человека локализовано во внутриклеточном пространстве, данный показатель используется в ка- честве эталона для оценки клеточной массы тела. Как правило, определе- ние естественной радиоактивности всего тела является частью методики нейтронно-активационного анализа. Время обследования пациента со- ставляет от 15 до 39 минут в зависимости от возраста и технических ха- рактеристик оборудования (внешний вид одной из таких установок пока- зан на рис. 1.12). К сожалению, в России до настоящего времени не закуп- лено оборудование, на котором выполняются подобные исследования, ввиду его высокой стоимости.

    - Рентгеновские методы и МРТ

Современные модификации аппаратов лучевой диагностики: рентге- новских денситометров и томографов, а также магнитно-резонансных то- мографов (на рис. 1.13 изображены модели вышеперечисленных прибо- ров) — имеют программные опции, позволяющие оценивать жировую, безжировую и минеральную массу тела. Однако следует помнить о неко- торых особенностях этих методик, ограничивающих их применимость в здравоохранении: лучевая нагрузка, высокая стоимость аппаратуры и ис- следования, ограниченные по длине и ширине размеры площадки съема информации. Например, в компьютерном томографе можно за один про- ход исследовать объект длиной не выше 172 см.

Рис. 1.13. Установка для рентгеновской денситометрии [4] (слева), рентгеновский компьютерный томограф [5] (в центре) и магнитно-резонансный томограф [6] (спра- ва)

    - Прямая и непрямая калориметрия

Калориметрия — общее название методов количественного определе- ния тепла, выделившегося или по- глощенного при разного рода физи- ческих или химических явлениях. Единицей измерения тепловой энер- гии является джоуль или калория. Разделяют прямую и непрямую кало- риметрию: при проведении прямой калориметрии измеряется непосред-

Рис. 1.14 Устройство для непрямой калориметрии Cosmed Quark RMR, Италия [7]

ственно выделяемое тепло, при не- прямой калориметрии теплообразо- вание в организме оценивают по га-

зообмену — потреблению О2 и образованию СО2. Приборы для непрямых калориметрических измерений принято называть метаболографами.

При проведении непрямой калориметрии пациента помешают в кап- сулу-чехол или надевают на него вентилируемый шлем либо маску с при- соединенной системой сбора выдыхаемого воздуха. Непрямые методы менее точны, но могут быть использованы для оценки энергозатрат при активных движениях. На рис. 1.14 показан метаболограф Cosmed Quark RMR, Италия.

Лекция 2.

БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА

Биоимпедансный анализ состава тела человека сочетает в себе воз- можность неинвазивно за 2–3 минуты получить данные о широком спек- тре компонент состава тела, используя относительно недорогую аппарату- ру и легко воспроизводимую в условиях лечебного учреждения или в до- машних условиях процедуру. Результаты анализа позволяют охарактери- зовать состояние белкового, липидного, водного, минерального обмена и скорость метаболических процессов.

Манипуляции, совершаемые медицинским персоналом в процессе измерений, не выходят за рамки привычных для отделений функциональ- ной диагностики: измерение веса, роста, обхватов талии и бедер, наложе- ние кардиографических электродов на конечности. Уровень комфортно- сти для пациента также сопоставим с несложными кардиографическими исследованиями: пациент лежит на спине с отведенной в сторону правой рукой, на кисть и стопу накладываются четыре электрода.

Алгоритм оценки состава тела в биоимпедансном анализе состоит из следующих операций.

      - Измеряются рост, вес, окружности талии и бедер, активное и реак- тивное сопротивления.

      - По соответствующим формулам рассчитываются значения пара- метров состава тела и метаболических коррелятов (основного обмена и фазового угла).

      - На основании сведений о половой принадлежности и возрасте па- циента рассчитываются значения границ диапазонов нормальных значе- ний компонент состава тела (и других градаций, если таковые заложены в программе расчета).

      - Производится сопоставление расчетных значений компонент со- става тела и соответствующих интервалов нормальных значений.

      - По совокупности анализа всех данных вырабатывается медицин- ское суждение — диагноз, планируется тактика лечебных или реабилита- ционных воздействий, оцениваются риски заболеваний и резервные воз- можности организма.

Примерно по такой же схеме строилась процедура оценки компонент состава тела на основе антропометрических измерений. С этой точки зре-

ния расчеты, основанные на данных биоимпедансных измерений, заменя- ют антропометрические расчеты, использующие результаты измерений обхватов и длин участков тела.

Биоимпедансный анализ состава тела на протяжении тридцати лет яв- ляется одной из самых распространенных технологий анализа состава те- ла, что объясняется широким спектром оцениваемых параметров, неинва- зивностью, отсутствием лучевых нагрузок, быстротой получения резуль- татов исследования и привычностью для среднего медперсонала элемен- тов процедуры исследования. По результатам поиска в интернете, на начало 2015 года на мировом рынке существует более 85 моделей биоим- педансных анализаторов состава тела, двумя моделями представлены оте- чественные анализаторы. Сложились направления в медицине, где ис- пользование биоимпедансных анализаторов стало массовым: диетология, интенсивная терапия, гемодиализ, спортивная медицина, профилактиче- ские обследования, косметология.

  - Физические основы метода

Электрическим импедансом или биоимпедансом, если объект изме- рения имеет биологическое происхождение, называют пару чисел: актив- ное сопротивление (R) и реактивное сопротивление (Xc). Активное со- противление биологического объекта, а в биоимпедансном анализе таким объектом является участок тела человека между правой кистью и правой стопой, складывается из электрических сопротивлений всех жидкостей, расположенных на пути измерительного тока. Реактивным сопротивле- нием биологического объекта называют общее емкостное сопротивление всех клеточных мембран, расположенных на пути измерительного тока. Оба эти сопротивления измеряются специальными медицинскими прибо- рами — биоимпедансными анализаторами состава тела.

К середине XX века были опубликованы результаты многочисленных работ по исследованию электрической проводимости различных тканей человека и животных. В табл. 2.1 указаны типичные значения удельного сопротивления основных биологических тканей.

Было также известно, что при прохождении постоянного электриче- ского тока через образец мышечной ткани электрическое сопротивление зависит лишь от проводимости внеклеточной среды. С точки зрения

Таблица 2.1. Типичные значения удельного электрического сопротивления некото- рых биологических тканей (Шван, Фостер, 1980; Уэбб, 1991)

| Биологическая ткань | Удельное сопротивление, Ом  м |
| --- | --- |
| Спинномозговая жидкость | 0,65 |
| Кровь | 1,5 |
| Нервно-мышечная ткань | 1,6 |
| Легкие без воздуха | 2,0 |
| Скелетные мышцы | 3,0 |
| Печень | 4,0 |
| Кожа | 5,5 |
| Легкие при выдохе | 7,0 |
| Легкие при вдохе | 23,0 |
| Костная ткань | 150,0 |

биофизики это легко объяснимо, так как клеточные мембраны, состоящие из фосфолипидов, обладают весьма низкой проводимостью. Переменный синусоидальный ток распространяется и по внутриклеточному простран- ству, с повышением частоты плотность тока во внеклеточном и внутри- клеточном пространствах стремится выровняться.

В области низких частот переменного тока импеданс практически совпадает с величиной активного сопротивления, а реактивное сопротив- ление близко к нулю. При увеличении частоты тока реактивное сопротив- ление возрастает до определенного максимума, соответствующего харак- теристической частоте fc. При дальнейшем увеличении частоты реактив- ное сопротивление уменьшается, и в пределе импеданс будет снова равен активному сопротивлению. На рис. 2.1 видно, что при изменении частоты синусоидального тока меняется угол между векторами импеданса и ак- тивного сопротивления. Этот угол получил название фазового угла и вы- числяется как арктангенс отношения реактивного и активного сопротив- лений: (град) = (180/π)arctg (Xc/R).

  - Тетраполярная схема измерения импеданса

Указанное в табл. 2.1 значение удельного сопротивления кожи отно- сится к живым клеточным структурам кожи. Ее поверхностные слои со- стоят из высохших клеток эпителия, обладающих более высокими значе- ниями удельного сопротивления, и общее сопротивление кожи варьирует- ся в широких пределах, в зависимости от толщины поверхностного слоя.

Рис. 2.1. Зависимость величины импеданса от частоты зондирующего тока (Heymsfield et al., 2005)

Решение задачи измерения электрического сопротивления внутренних тканей организма с электродов, расположенных на поверхности кожи, не нарушая ее целостность, было заимствовано   медициной в середине XX века из работ по электроразведке полезных ископаемых в геологии.

В общепринятом методе измерения сопротивления используют два электрода. На рис. 2.2 вверху изображен участок приповерхностных тка- ней, где верхний слой образует кожа (отмечена косой штриховкой). К контактирующим с кожей электродам параллельно подключены генератор зондирующего тока и измеритель напряжения. Значение амплитуды зон- дирующего тока поддерживается постоянным с высокой точностью. В этом случае, согласно закону Ома, по которому R = U/I, значение сопро- тивления пропорционально значению измеренного падения напряжения.

Область измерения примерно ограничена сегментами окружностей и закрашена серым цветом. На рисунке видно, что область измерений захва- тывает и участки кожных покровов под электродами. Таким образом, по- следовательно с сопротивлением внутренних тканей измеряется удвоен- ное значение сопротивления кожи. Этот метод называют биполярным или двухэлектродным.

Если дополнительно поставить еще два электрода, как показано в нижней части рис. 2.2, и измерительную цепь замкнуть на них, электриче- ские цепи измерителя напряжения и генератора тока разделятся. Область измерения биоимпедансных параметров в этом случае сузится, справа и слева она будет ограничена эквипотенциальными линиями, проходящими

Рис. 2.2. Две схемы электродных систем и измерительных цепей, применяемых при биоимпедансных измерениях: биполярный метод — вверху, тетраполярный метод — внизу. Видно, что при тетраполярном подключении в зону, в которой измеряется со- противление (обозначена серым цветом), кожа (обозначена косой штриховкой) не попадает

через измерительные электроды. На рисунке видно, что при такой конфи- гурации электродной системы сопротивления кожных покровов не войдут в область измерения. Такой метод принято называть тетраполярным или четырехэлектродным.

Тетраполярный метод позволяет создавать не примыкающие к по- верхности, на которой крепятся электроды, области измерений различной конфигурации. Им широко пользуются не только в биоимпедансном ана- лизе состава тела, но и в ряде других медицинских диагностических тех- нологий, в частности в различных реографических методиках.

  - История разработки биоимпедансных анализаторов

Пионерская работа, в которой параметры электрического импеданса были связаны с параметрами состава тела, выполнена и опубликована в

1962 году. Ее автором стал французский анестезиолог   А. Томассет (A. Thomasset). Суть исследования заключалась в том, что, после предва- рительной оценки общей и внеклеточной жидкости организма методом разведения индикаторов, были измерены сопротивления тканей пациентов между кистью левой руки и стопой правой ноги. На основе результатов этих исследований были получены формулы вычисления объемов общей (Vo) и внеклеточной (Vв) жидкостей:

Vo = AT2/R1000 и Vв = BT2/R5,

где А и В — постоянные коэффициенты, Т — рост, R1000 — сопротивление на частоте 1000 кГц, R5 — сопротивление на частоте 5 кГц.

Начиная с 1963 года, когда работа Томассета была опубликована на английском языке, во многих ведущих лабораториях мира исследования были продолжены. А в 1979 году американская фирма RJL Systems начала серийное производство первого биоимпедансного анализатора состава те- ла BIA 101 (рис. 2.3, слева).

Первоначально предполагалось, что исследования на этом приборе будут проводиться следующим образом. После подключения прибора к наложенным на пациента электродам нажимается тумблер на приборе, и на дисплее прибора высвечиваются значения активного и реактивного со- противлений. Далее следовало с помощью калькулятора рассчитать зна- чения компонент состава тела по прилагаемым формулам. Если бы в те же годы не получили широкого распространения персональные компьютеры, методика осталась бы весьма слабо востребована. Но уже в начале 1980-х годов были написаны программы, в которые достаточно было ввести с клавиатуры значения R, Xc и антропометрических данных. Все вычисле- ния были автоматизированы, и врачу предъявлялся на экране монитора и распечатывался протокол, содержащий весь набор значений компонент состава тела, метаболических коррелятов и соответствующих каждому показателю границ нормальных значений. Такое техническое решение сделало методику удобной в амбулаторной практике, и в последующие годы были разработаны более ста моделей биоимпедансных анализаторов состава тела. Что касается BIA 101, он выпускался до 1989 года, с перехо- дом на следующую модель фирма RJL Systems продала лицензию на его производство итальянской фирме Akern, которая еще 15 лет снабжала им европейских пользователей.

Рис.   2.3.   Биоимпедансные   анализаторы:   BIA   101   [8] (слева),   Tanita   SC-240

- (в центре), BF-360 Omron [10] (справа)

Первыми на российский рынок поступили японские приборы фирм Tanita и Omron (см. рис. 2.3), которые в начале 1990-х годов в России были при- знаны немедицинскими изделиями. Действительно, весы с электродами только для ног обеспечивают измерение сопротивления от стопы до паха и не позволяют получить информацию о тканях, расположенных выше. Прибор фирмы Omron измеряет только сопротивление рук и верхней части туловища. Оба прибора могут давать достоверные оценки жировой массы молодого, гармонично развитого человека, но с возрастом, как правило, возникают индивидуальные особенности жироотложения, и достовер- ность оценок снижается.

На рис. 2.4 показаны несколько моделей биоимпедансных анализато- ров состава тела, использующих отведение кисть — стопа. Около 85 % исследований в мире производится по такой методике.

Отечественные анализаторы фирм «МЕДАСС» и «Диамант» пред- ставлены на рис. 2.5.

Рис. 2.4. Биоимпедансные анализаторы: Bodystat 1500MDD (Bodystat Ltd., UK) [11] (слева), Quantum X (RJL Systems, Inc., USA) [12] (в центре), BIA 450 (Biodynamics Corporation, USA) [13] (справа)

Рис. 2.5. Отечественные биоимпедансные анализаторы: «АВС-01 МЕДАСС» (слева) и «Диамант» (справа)

В другой модификации биоимпедансной аппаратуры, биоимпеданс- ных анализаторах, совмещенных с электронными весами, используются отведения со всех четырех конечностей. На рис. 2.6 показаны приборы южнокорейской фирмы InBody, японской Tanita и американской Valhalla. На рисунке видно, что в каждом из них имеются электроды-площадки для контакта со стопами и контактные рукоятки для кистей. Особенность этих приборов в том, что пациент исследуется в состоянии стоя. Рассмотрим, как это отражается на результатах анализа состава тела.

У человека есть одно состояние — лежа на спине, с достаточно точно повторяемой картиной распределения венозной крови между регионами. В позе стоя происходит постепенное повышение заполненности венозных сосудов нижних конечностей, масштаб которого в каждый момент неизве- стен, так как зависит от времени нахождения в вертикальном состоянии, наличия заболеваний сосудов венозной системы ног. Это привносит до- полнительную погрешность в значения параметров состава тела, особенно если цель исследования — оценить изменения за небольшой промежуток времени (в диетологии это три-четыре недели), оценить эффективность выбранной тактики лечения и скорректировать ее при необходимости.

Врачи, работавшие с анализаторами обеих модификаций, формули- руют следующие доводы в пользу методики, при которой пациент лежит на спине:

  - В позе лежа на спине пациенту проще, чем в положении стоя, при- дать повторяемую при последующих исследованиях позу, так как он расположен в одной плоскости. Стоящий на ногах человек имеет

Рис. 2.6. Полисегментные биоимпедансные анализаторы, совмещенные с весами: Tanita BC-418 (слева), InBody 720 (в центре), Valhalla BCS-3 (справа)

больше степеней свободы: в момент измерения опорной может быть любая нога, варьируется изгиб позвоночника и в двух плоскостях — углы в плечевых и локтевых суставах. Перечисленные факторы вно- сят дополнительную неконтролируемую случайную погрешность в результаты оценки параметров состава тела.

  - Фиксированное расстояние между ступнями и вертикальная поза тучного пациента затрудняют выполнение требования электриче- ской изоляции всех участков ног от ступни до паха.

  - Использование восьми металлических контактных площадок в при- борах, исследующих пациента в положении стоя, требует от врача выполнения дополнительных манипуляций по стерилизации после проведения каждого исследования во избежание переноса грибко- вых заболеваний. Наклеивание одноразовых электродов при иссле- довании в положении лежа на спине решает эту проблему тем же способом, который принят в кардиографии, функциональной диа- гностике.

Таким образом, использование приборов с вертикальным положением пациента более подходит для разовых, не претендующих на максималь- ную точность исследований.

  - Классификация биоимпедансных анализаторов

Классификацию биоимпедансных анализаторов принято осуществ- лять по следующим признакам: по зонам биоимпедансных измерений, по используемому набору частот зондирующего тока, по тактике проведения измерений.

По зонам биоимпедансных измерений принято различать анализаторы со следующими способами подключения электродных систем. Профессио- нальные анализаторы используют интегральные отведения «рука — туло- вище — нога» или «две руки — туловище — две ноги» для определения состава тела всего организма. Однако возможности биоимпедансного ана- лиза не ограничиваются оценкой интегральных параметров состава тела.

Описаны возможности исследования локальных параметров гидрата- ции, кровенаполнения и содержания жировой ткани в отдельных участках тела, ограниченных электродами. Так в стоматологии определяют степень гидратации десны при пародонтитах, пародонтозах, в интенсивной тера- пии — степень гидратации головного мозга, жироотложение в абдоми- нальной области.

При выполнении серии последовательных измерений сопротивления между кистями и стопами конечностей существует возможность оценки со- держания жидкости, безжировой и жировой массы рук, ног и туловища. Этот метод принято называть полисегментным исследованием состава тела.

На рис. 2.7 схематически изображены места наложения электродов и расположение исследуемых зон организма, описанные в публикациях по биоимпедансному анализу. На этом рисунке незакрашенные зоны силуэтов человека соответствуют областям, не влияющим на результаты измерений. Зоны, закрашенные разными градациями серого цвета, соответствуют выде- ляемым в полисегментных исследованиях регионам тела человека. Места установки токовых электродов обозначены окружностями, закрашенными внутри, потенциальных электродов — незакрашенными.

На схеме 1 данного рисунка изображено диагональное подключение электродов, использованное А. Томассетом; 2 — стандартное отведение кисть — стопа по доминирующей стороне; 3 — отведение по Тищенко, используемое отечественными анализаторами фирмы «Диамант»; 4 —

«правая стопа — левая стопа» фирмы Tanita; 5 — схема «кисть правой ру- ки — кисть левой руки», применяемая в анализаторах фирмы Omron; 6 — полисегментное отведение с пятью исследуемыми регионами, используе-

Рис. 2.7. Схемы расположения токовых и потенциальных электродов. Зоны чувстви- тельности восьми наиболее употребительных методик биоимпедансного исследова- ния состава тела

мое в анализаторах фирм «МЕДАСС», InBody и Tanita; 7 — девятисег- ментная схема фирмы «МЕДАСС» с разбиением конечностей; 8 — семи- сегментная схема фирмы «МЕДАСС» с разбиением туловища на тора- кальную и абдоминальную части.

Следует отметить, что в полисегментных методиках еще не получены нормы параметров состава тела для регионов, и они используются в ос- новном для исследования динамики перераспределения жидких сред в ходе медицинских манипуляций — инфузионно-трансфузионной тера- пии, нагрузочных тестов, а также в период реабилитации после травм и хирургических операций. При наличии одной из парных конечностей в сохранном состоянии ее компонентный состав используют в качестве ориентира для сравнения с поврежденной конечностью. У здорового че- ловека значения отклонений от симметрии параметров состава тканей конечностей, как правило, не превышает 1–1,5 %. В спортивной меди- цине описаны случаи асимметрии рук до 3 % в тех видах спорта, где нагрузка между руками распределена неравномерно, — в фехтовании, теннисе, метании копья и пр.

По использованию частот зондирующего тока методы биоимпеданс- ных исследований разделяют на одночастотные, двухчастотные и много- частотные. Верифицированные формулы расчета компонент состава тела (к середине 1990-х годов их было опубликовано более 50), ориентированы на частоты 50 и 5 кГц. Одночастотная методика, использующая частоту 50 кГц, позволяет оценить все компоненты состава тела, кроме внеклеточ- ной жидкости. Двухчастотные методики охватывают все параметры. Многочастотные методики используются в специальных анализаторах, контролирующих гидратацию тканей пациентов с нарушением функции почек и служат для дополнительной оценки достоверности измерений.

По тактике исследования различают разовые экспресс-исследования, когда оцениваются с промежутками в несколько дней или недель медлен- но меняющиеся параметры, и мониторные исследования, выполняемые с автоматически заданными интервалами времени порядка нескольких се- кунд или минут, например, при исследованиях изменений гидратации го- ловного мозга или динамики перераспределения жидкости в нагрузочных тестах.

  - Результаты биологических исследований,

на которых основаны расчеты жировой и безжировой массы в биоимпедансном анализе

Прямой метод исследования состава тела человека может быть осуществ- лен только в эксперименте in vitro. Результаты такого исследования опуб- ликованы лишь один раз, в 1953 году. Из измельченных фрагментов девя- ти трупов выпариванием была удалена вода, затем петролейным эфиром отогнаны жиры. Для каждого субъекта этого исследования, как и ожида- лось, были получены свои значения жировой массы, воды и сухого остат- ка. Обращала на себя внимание только одна величина — соотношение общей жидкости и безжировой массы, значения которой для всех субъек- тов исследования не выходили из достаточно узкого диапазона. Публика- ция данных этого исследования послужила толчком для многочисленных экспериментальных работ на животных, в ходе которых была получена константа гидратации безжировой массы млекопитающих — 73±1,5 %. Это соотношение общей воды организма и безжировой массы справедли- во для здорового половозрелого млекопитающего. На рис. 2.8 представлен график изменений гидратации безжировой массы человека в зависимости

от возраста. На графике видно, что у новорожденных значения гидратации составляют около 80 % и к возрасту 15–17 лет снижаются примерно до 73 %.

Абсолютное большинство анализаторов состава тела используют это соотношение, чтобы вычислить значение безжировой массы из оценки общей жидкости (БМТ = ОЖ/0,73), где оценка общей жидкости организма получена по уточненной формуле Томассета. Расчет жировой массы сво- дится к вычислению разности между весом и безжировой массой: ЖМТ = Вес – БМТ.

Расчетные формулы для остальных компонент состава тела получены из корреляционных соотношений между оценками методов золотого стан- дарта и входными параметрами биоимпедансного анализа: ростом, весом, полом, значениями активного и реактивного сопротивления на стандарт- ных частотах измерения.

Для понимания связи между входными и выходными параметрами биоимпедансного анализа удобно их сгруппировать следующим образом.

Только от активного сопротивления на частоте 50 кГц зависят: общая во- да организма, безжировая масса, жировая масса, скелетно-мышечная масса.

От активного и реактивного сопротивлений на частоте 50 кГц зави- сят: активная клеточная масса, основной обмен, удельный основной обмен и фазовый угол.

Рис. 2.8. График гидратации безжировой (тощей) массы человека в зависимости от возраста (Heymsfield et al., 2000)

От активного сопротивления на частоте 5 кГц зависят значения внеклеточной жидкости организма. Значения внутриклеточной жидко- сти рассчитываются как разность между общей и внеклеточной жидко- стью.

  - Верификация биоимпедансных оценок состава тела

Метод биоимпедансного анализа состава тела не является прямым: на входе он использует данные роста, общей массы организма и трех сопро- тивлений, на выходе — расчетные значения масс и объемов нескольких видов биологических тканей организма, оценки скорости метаболических процессов. Верификации расчетных формул посвящены многочисленные исследования, результаты которых были опубликованы в 1990–2000 годах и отражены в обзорной работе Kyle et al. (2004). В табл. 2.2 приведены ре- зультаты верификации биоимпедансных исследований, выполненных от- носительно данных рентгеновской денситометрии.

На рис. 2.9 изображены результаты верификационных исследова- ний, проведенных в 2004–2008 годах на базе Института питания РАМН. Верификация оценки жировой массы производилась по данным рентге- новской денситометрии. Получено чрезвычайно высокое значение ко- эффициента корреляции (более 0,93). Верификация оценки основного обмена проводилась относительно данных исследования по методике непрямой калориметрии. Значение коэффициента корреляции 0,818 со- ответствует результатам, полученным итальянскими и другими иссле- дователями.

Таблица 2.2. Результаты верификации данных безжировой массы, полученных биоимпедансными анализаторами, относительно данных рентгеновской денситомет- рии

| Обследованный контин- гент | Источник | n | r2 | Биоимпедансный анализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровые люди обоего по- ла 20–94 лет | Kyle et al. (2001) | 343 | 0,97 | Xitron |
| Здоровые индивиды обоего пола | Kotler et al. (1996) | 206 | 0,92 | RJL-101 |
| Пожилые женщины | Roubenoff et al. (1997) | 294 | 0,77 | RJL-101 |
| Пожилые мужчины | Roubenoff et al. (1997) | 161 | 0,72 | RJL-101 |

Рис. 2.9. Сопоставление оценок жировой массы (кг) биоимпедансным методом (по горизонтали) и денситометрическим методом (по вертикали), НИИ питания РАМН, 2005 — сверху. Сопоставление биоимпедансной оценки ОО (по вертикали) с оцен- кой по методу непрямой калориметрии (по горизонтали), НИИ питания РАМН, 2008 — снизу

Лекция 3.

МЕТОДИКА БИОИМПЕДАНСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА

  - Комплект оборудования и компоновка рабочего места

Общие требования к помещению, в котором проводятся исследова- ния, могут быть сформулированы следующим образом.

Температура в помещении должна быть в пределах 18–25 С. Для проведения измерений необходимы:

    - биоимпедансный анализатор состава тела, подключенный к персо- нальному компьютеру с установленным программным обеспечением;

    - набор одноразовых биоадгезивных электродов;

    - медицинские весы с погрешностью измерений не более 0,1 кг;

    - ростомер с погрешностью не более 0,5 см;

    - сантиметровая измерительная лента;

    - кушетка;

    - принтер для распечатки протоколов биоимпедансного обследо- вания.

Кушетку устанавливают так, чтобы выполняющий измерение мог по- дойти к пациенту с правой стороны. Кушетка должна быть достаточно широкой: во время измерений находящийся на ней пациент не должен ка- саться стены и окружающих предметов. На кушетку необходимо посте- лить хлопчатобумажную простыню во избежание повреждения входных цепей анализатора искрами статического электричества. Биоимпедансный анализатор устанавливают так, чтобы кабель пациента без натяжения до- тягивался до правой кисти и правой стопы обследуемого. Длина интер- фейсного кабеля между компьютером и анализатором не должна превы- шать 1,8 м.

Пример правильно оборудованного рабочего места для измерений по- казан на рис. 3.1, а на рис. 3.2 приведен вариант обследования тучной па- циентки на двух сдвинутых вместе медицинских кушетках.

| Рис. 3.1. Вариант компоновки рабочего места для биоимпедансных измерений (кабинет диетолога, санаторий им. Дзержинского, Сочи, 2005 г.) | Рис. 3.2. Биоимпедансное обследование пациентки с ожирением на двух сдви- нутых вместе медицинских кушетках (НИИ питания РАМН, Москва, 2004 г.) |
| --- | --- |

  - Проверка исправности биоимпедансного анализатора

В большинстве биоимпеданс- ных анализаторов состава тела предусмотрен периодический контроль работоспособности и точности измерений параметров импеданса (например, один раз в неделю). Для этого используется проверочное устройство, входя- щее в комплект поставки анализа-

тора (рис. 3.3). Поводом провести

дополнительный проверочный тест может служить перенос ана- лизатора на новое место, начало

Рис. 3.3. Проверочное устройство биоимпедансного анализатора «АВС-01 МЕДАСС»

его использования после длительного простоя или возникшие сомнения в правильности получаемых результатов.

Проверочное устройство представляет собой стеклотекстолитовую пластину с небольшим количеством электронных компонент и прово- дящими контактными площадками для крепления кабеля пациента. Токо- вые (красные) разъемы кабеля крепятся с наружных сторон. Проверочное устройство кладется на непроводящую поверхность (например, на крышку

стола), провода кабеля пациента разводят на максимальное расстояние друг от друга и производят измерение. Результат измерений оценивают по значениям R50, Xc50 и R5. Считается, что анализатор, программное обес- печение и кабель пациента находятся в исправном состоянии, если значе- ния R50 и Xc50 отклоняются от значений, указанных на проверочном устройстве, не более чем на 1–1,5 %. Значение R5 должно быть больше, чем R50.

Если в результате проверки оказалось, что прибор функционирует ис- правно, но при этом результат обследования пациента значительно отли- чается от ожидаемого, то измерения следует повторить, тщательно со- блюдая протокол обследования и попутно анализируя возможные причи- ны наблюдаемых отклонений (например, изменение статуса гидратации вследствие приема лекарственных препаратов, наличие хронических забо- леваний и др.).

  - Подготовка пациента

Единственным противопоказанием к проведению биоимпедансного обследования является наличие у пациента вживленного кардиостимуля- тора.

Идеальное время для проведения биоимпедансных измерений — утром до завтрака, натощак. Во избежание получения несопоставимых ре- зультатов не следует допускать к обследованию пациентов сразу после спортивной тренировки, интенсивной физической работы, физиотерапев- тических процедур, приема гормональных и диуретических средств, алко- гольных напитков и в течение 2,5–3 часов после приема пищи. Исследо- вание не проводят при выраженных отеках конечностей (возникающих, например, при травме). При наличии металлических имплантатов в костях правых конечностей исследование проводят на левой стороне тела (если левые конечности сохранны).

Одежда пациента должна быть сухой. На время исследования необхо- димо удалить металлические предметы с правой стороны тела (например, цепочку или браслет на руке или ноге). Металлическую цепочку на шее можно поднять до уровня подбородка. Ушные серьги и кольца на руках не мешают исследованию, так как находятся вне зоны прохождения измери- тельного тока.

В момент измерений пациент должен находиться на кушетке в поло- жении лежа на спине. Угол между плечом правой руки и вертикальной осью туловища должен составлять 45, предплечье правой руки распола- гают параллельно вертикальной оси туловища, ноги на ширине плеч. Если при этом не обеспечивается полное отсутствие касания кожи ног, а также рук и туловища, то участки касания следует изолировать сложенной в не- сколько раз сухой хлопчатобумажной тканью.

  - Установка электродов

В биоимпедансном анализе состава тела принято использовать одно- разовые биоадгезивные (т. е. самоклеящиеся) кардиографические электро- ды под «крокодил» — например, выпускаемые фирмами Schiller и FIAB с контактной площадкой размером 23  23 мм. При обследованиях детей до 8– 9 лет эти электроды разрезают пополам вдоль оси симметрии. В отличие от кардиографических исследований, в которых место установки электродов на конечностях жестко не регламентировано, в биоимпедансном анализе лока- лизация электродов непосредственно влияет на точность измерений, так как определяет объект измерений. Во избежание увеличения погрешности изме- рений одноразовые электроды не должны быть просроченными или высох- шими из-за долгого хранения вне упаковки.

В биоимпедансных исследованиях применяется тетраполярная (четы- рехэлектродная) схема измерений, при которой одна пара электродов устанавливается на кисти испытуемого, а вторая — на стопе. В каждой паре один из электродов является проводником зондирующего тока (токо- вый электрод), а другой служит для измерения разности потенциалов на исследуемом участке тела (потенциальный электрод). Рассчитываемое по закону Ома сопротивление участков тела (внутренних органов и тканей), лежащих между двумя парами электродов, практически не зависит от со- противления кожи (см. п. 2.2). Обычно токовыми электродами назначают наружную пару дистально расположенных электродов, подсоединяя к ним контакты источника тока. В этом случае внутренняя пара электродов яв- ляется потенциальной, или измерительной. Контакты источника тока все- гда имеют красный цвет, а измерительной цепи — черный.

На рис. 3.4 показана стандартная схема установки биоадгезивных электродов на кисти и стопе пациента. Измерительные (потенциальные)

Рис. 3.4. Схема расположения измерительных (потенциальных) и токовых электро- дов на кисти и стопе пациента

электроды устанавливают так, чтобы межкостные щели между кистью и предплечьем, а также голенью и стопой пациента находились строго под осью симметрии электрода. Токовые электроды на кисти и стопе устанав- ливают дистально на расстоянии 4–5 см от измерительных электродов.

В программном обеспечении анализатора осуществляется контроль сопротивления подэлектродного контакта. При выходе за пределы допу- стимых значений на экране монитора выдается предупреждение: «По- правьте электроды». Чаще всего такая ситуация связана с наличием сухого слоя эпителия в месте наложения одного из электродов. Нежелательный эффект устраняется смачиванием сухого участка кожи физиологическим раствором. Другими причинами могут служить загрязнение контактов ка- беля пациента или высыхание биоадгезивных электродов.

Использование одноразовых биоадгезивных электродов с меньшей площадью контактной площадки может привести к потере точности биоимпедансных измерений, а применение многоразовых реографических электродов может давать несопоставимые результаты вследствие вероят- ности сдвига контактных площадок при неконтролируемых движениях кисти или стопы пациента в ходе измерений.

  - Порядок измерений

Типичная последовательность действий персонала при выполнении биоимпедансного обследования показана в виде блок-схемы на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Схема последовательности действий врача при выполнении биоимпеданс- ного обследования пациента

Перед началом исследования требуется завести учетную карточку па- циента, в которой указать его Ф. И. О., дату рождения и пол. Если учетная запись уже имеется, то в списке пациентов находят и выделяют кликом

мыши нужную фамилию. В меню «Измерение» вносят значения предва- рительно измеренных антропометрических параметров: рост, вес, обхваты талии и бедер. Затем пациенту накладывают электроды, придают позу для измерений и, проконтролировав соблюдение условий, описанных в п. 3.3– 3.4, проводят измерения и запись результатов.

Возможны три ситуации, при которых выполняющий обследование ставится перед выбором варианта действий:

- при начале обследования: можно завести первичную карточку пациента или использовать уже имеющуюся регистрацию;

- при	выдаче	программой	предупреждения	«Поправьте	электроды» (в случае высоких значений подэлектродных сопротивлений);

- в ситуации, когда результаты измерений фазового угла выходят за гра- ницы допустимых значений.

  - Влияние некоторых видов нарушения процедуры исследований на оценки жировой и безжировой массы

Рассмотрим механизмы возникновения специфичных для биоимпе- дансного анализа видов погрешностей, лежащих в основе некоторых ограничений на использование метода. Наиболее высокие значения по- грешностей отмечаются при состояниях, сопровождаемых межрегиональ- ными перераспределениями значительных объемов крови. Например, по- сле приема пищи погрешность обусловлена централизацией кровообра- щения и кровенаполнения, после физической нагрузки — децентрализа- цией. Рассмотрим, как более простой и не связанный с изменением массы тела, случай, когда измерения проводятся до и после физической нагрузки на нижние конечности. После физической работы в сосудах ног на неко- торое время происходит задержка крови, и за счет этого снижается крове- наполнение туловища. Соответственно, сопротивление ног снижается, а туловища — возрастает.

На рис. 3.6 на фоне контура тела человека изображены эквивалентные схемы сопротивления трех основных проводящих регионов: руки, туло- вища и ноги. Значение активного сопротивления R при измерении по схе- ме кисть — стопа определяется суммой последовательно соединенных со- противлений этих регионов: Rрук, Rтул и Rног. Все три указанных региона

Рис. 3.6. Эквивалентные схемы сопротивления рук, туловища и ног до (слева) и после (справа) оттока крови из туловища в ноги

имеют существенно различающиеся площади поперечного сечения. Сред- ние площади поперечного сечения туловища, руки и ноги соотносятся как 20 : 1 : 2. Поскольку сопротивление обратно пропорционально площади поперечного сечения, можно считать, что соотношение сопротивлений единицы длины туловища, руки и ноги выражается пропорцией 1 : 20 : 10. Отток крови из туловища в ноги ведет к некоторому увеличению электрического сопротивления туловища ΔRтул. Если бы объем крови, от- текающий из туловища, поступил только в одну из ног, ее сопротивление снизилось бы на 10ΔRтул. При равномерном распределении оттекающей крови в обе ноги снижение сопротивления в каждой из ног составит 5ΔRтул. В результате значение суммы сопротивлений всех трех измеряе- мых регионов — руки, туловища и ноги — изменится на величину:

ΔRтул – 5ΔRтул = –4ΔRтул, т. е. снизится на 4ΔRтул. Общее снижение актив- ного сопротивления, измеряемого от кисти до стопы, приведет к мнимому снижению рассчитанных значений жировой массы и повышению безжи- ровой массы.

Соответственно, в условиях централизации кровообращения и крове- наполнения, например при активизации пищеварительного процесса, по- грешности расчета жировой и безжировой массы будут иметь противопо- ложный характер: будет наблюдаться мнимое увеличение жировой массы и уменьшение безжировой массы.

На рис. 3.7 приведены результаты пространственного моделирования областей чувствительности биоимпедансных измерений к перераспреде- лению жидкостей между регионами тела человека. На рис. 3.7 слева пока- зана конфигурация тканей организма, в которой сосредоточены 95 % ли- ний измерительного тока, проходящего от правой кисти к правой стопе. Видно, что в эту область не попадают многие органы и ткани левой части туловища, левая рука и левая нога. На рис. 3.7 справа темным цветом вы- делены области, изменение электрических свойств которых дает наибольший вклад в результат измерений.

Рассмотрим примеры использования схемы областей чувствительно- сти биоимпедансных измерений.

Рис. 3.7. Результаты моделирования пространственной локализации областей чув- ствительности биоимпедансных измерений в отведении запястье — голеностоп. Слева — область 95%-й чувствительности, справа — градация зон чувствительности

Достаточно часто возникает вопрос: можно ли на основе биоимпедан- сометрии выявить изменение объема жидкости в организме после выпито- го стакана воды? Для ответа определим локализацию выпитого объема жидкости. Сначала жидкость попадает в пищевод и желудок, т. е. в уча- сток низкой чувствительности измерений (см. рис. 3.7, справа). Поэтому общее сопротивление тела изменится незначительно, и результатом экс- перимента станет изменение оценки содержания жидкости в теле всего на несколько десятков граммов (при общем увеличении массы тела на 200– 250 г). В то же время за счет добавления веса выпитой жидкости к весу тела временно увеличится оценка содержания жира в теле. Можно ли на основе биоимпедансометрии «увидеть» выпитую жидкость в составе об- щей воды организма? Теоретически — да, если жидкость усвоится орга- низмом не как часть содержимого полостей тела (желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря), а как составляющая внеклеточного сектора. Например, если в организме был избыток NaCl или жидкость была подсо- лена. В противном случае всасывание жидкости будет сопровождаться примерно равным по интенсивности процессом ее выделения, и следую- щим местом локализации жидкости окажется мочевой пузырь, располо- жение которого на рис. 3.7 справа также соответствует зоне низкой чув- ствительности измерений.

Другой пример связан с объяснением эффекта увеличения погрешно- сти биоимпедансной оценки ЖМТ у беременных женщин в течение вто- рого и третьего триместров беременности: плод и околоплодные воды находятся в зоне низкой чувствительности метода, поэтому увеличение его массы будет практически полностью отнесено к прибавке жировой массы.

Схема расположения зон высокой чувствительности измерений также объясняет, почему металлические украшения на запястье и голени, а так- же металлические вставки в костях конечностей вносят ощутимую по- грешность в результат измерений, а пирсинг в пупке не вносит.

Результат оценки чувствительности биоимпедансных измерений, от- раженный на рис. 3.7, был получен на основе данных Visible Human Project — проекта, реализованного в середине 1990-х годов Националь- ным институтом здоровья и Национальной медицинской библиотекой США. Данные представляют собой оцифрованные массивы томографиче- ских изображений и фотографий послойных анатомических срезов замо-

роженного человеческого трупа с шагом 0,3 мм. На основе этих данных и частично сегментированной модели туловища в 2010–2012 годах в Инсти- туте вычислительной математики РАН была построена с высоким разре- шением реалистичная геометрическая модель тела человека, содержащая информацию о пространственной локализации более 20 органов и тканей. Каждый объемный элемент сопоставили с соответствующим значением удельной электрической проводимости.

Эта модель была использована в качестве объекта виртуальных изме- рений. Ее дополнили электродами, соединенными с токозадающими и из- мерительными цепями, в соответствии со схемой 2 рис. 2.7. В этом экспе- рименте удалось рассчитать конфигурации линий тока и эквипотенциаль- ных линий в трехмерной модели тела человека и на их основе оценить чувствительность биоимпедансных измерений в каждой точке модели. На рис. 3.7 справа показана карта чувствительности биоимпедансных изме- рений при размещении электродов на кисти и стопе.

Лекция 4.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОИМПЕДАНСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВА ТЕЛА

Результаты биоимпедансных исследований пациента принято оформ- лять в виде табличных или графических протоколов. После выполнения первого обследования пациента становятся доступны первичный протокол и протокол фазового угла, после второго — текущий протокол, после тре- тьего — графический протокол результатов измерений.

  - Первичный протокол

    - Общий вид

Общий вид основной страницы первичного протокола биоимпеданс- ного обследования состава тела показан на рис. 4.1. В верхней части про- токола приводятся значения возраста, роста, веса, обхватов талии и бедер, активного (R) и реактивного (Xc) сопротивлений, фазового угла импедан- са (ФУ), объема клеточной жидкости (КЖ), минеральной массы тела (ММТ) и основного обмена (ОО). Далее, на фоне графических шкал клас- сификации значений признаков с учетом пола, возраста и роста пациента, в протоколе представлены значения индекса массы тела (ИМТ), жировой массы (ЖМТ), безжировой (тощей) массы (БМТ), активной клеточной массы (АКМ), процентного содержания АКМ в БМТ (%АКМ), скелетно- мышечной массы (СММ), процентного содержания СММ в БМТ (%СММ), удельного основного обмена в нормировке на площадь поверх- ности тела (УОО), общей воды организма (ОВО), объема внеклеточной жидкости (ВКЖ), индекса талия — бёдра (ИТБ), процентного содержания жира в теле (%ЖМТ).

Средние, не закрашенные цветом, участки графических шкал первич- ного протокола биоимпедансного обследования соответствуют интервалу нормальных значений признака. Участки, расположенные левее нижней границы нормы (выделены синим цветом), соответствуют низким значе- ниям признака. Интервалы высоких значений признаков, ассо- циированные с повышенным риском заболеваний, закрашены красным цветом. Интервалы высоких значений признаков, соответствующие по- вышенному уровню физического развития, отмечены зеленым цветом.

Рис. 4.1. Первичный протокол биоимпедансного обследования молодого футболиста

Справа от графических шкал указаны относительные значения призна- ка — процент от середины нормы и центиль относительно референтной общероссийской выборки пациентов, обследованных в центрах здоровья.

Рассмотрим способы интерпретации данных первичного протокола биоимпедансного обследования по каждой из представленных графиче- ских шкал.

Индекс массы тела отражает соотношение веса и роста. Высокие зна- чения ИМТ ассоциированы с повышенным риском сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а низкие — с повышенным риском хрониче- ских заболеваний легких. У спортсменов высокие значения ИМТ нередко связаны с развитием мышечной, а не жировой ткани.

Шкала значений жировой массы дает возможность количественно оценить степень избытка или недостатка жировой массы, что позволяет рассчитать примерные сроки коррекции данного нарушения. Адекватный курс диетотерапии у пациентов с избыточной массой тела приводит к уменьшению жировой массы в среднем на 500 г в неделю. В связи с этим примерную длительность курса диетотерапии (в неделях) рассчитывают как удвоенное значение избытка жировой массы (в килограммах).

Шкала тощей (безжировой) массы используется для оценки консти- туциональных особенностей индивида. Положение маркера вблизи сере- дины интервала нормальных значений признака принято интерпретиро- вать как нормостенический тип телосложения. В кардиологии значения БМТ используются для уточнения диагноза «гипертрофия левого желу- дочка».

Пониженное значение активной клеточной массы свидетельствует о дефиците белковой компоненты питания, что может быть вызвано как общим недостатком белка в рационе, так и индивидуальными особенно- стями усвоения отдельных видов белкового питания. По изменению АКМ оценивают эффективность диетотерапии после операций на органах же- лудочно-кишечного тракта. Контроль значений АКМ помогает выявить белковую недостаточность у вегетарианцев, вызванную низкобелковой диетой или нарушениями синтеза белка при питании растительной пищей. Доля активной клеточной массы в тощей массе служит коррелятом двигательной активности. Низкие значения %АКМ у здоровых людей принято	связывать	с	гиподинамией.	У	высококвалифицированных спортсменов в циклических и игровых видах спорта значения %АКМ, как

правило, превышают 62–63 %.

Шкала скелетно-мышечной массы используется для характеристики общего уровня физического развития.

Доля скелетно-мышечной массы в тощей массе служит в спортивной медицине для оценки текущего уровня физической работоспособности спортсмена.

Положение маркера удельного основного обмена указывает на отно- сительную интенсивность обменных процессов. Изменения УОО могут быть вызваны эндокринными нарушениями, действием лекарственных препаратов, переходными состояниями, связанными с большим объемом физической нагрузки, и другими факторами.

Шкалу общего содержания жидкости в организме используют для оценки корректности применения метода у пациента. Если положение маркера общей жидкости на шкале нормальных значений признака не со- ответствует положению маркера тощей массы, то принято считать, что ре- зультаты исследования неверны. Это может быть связано с изменениями электролитного состава жидких сред организма. У пациентов с нефроло- гическими нарушениями такая ситуация встречается довольно часто, в особенности у гемодиализных больных. В этих случаях используют спе- циализированные анализаторы состава тела.

Большинство наблюдаемых в клинической практике нарушений со- стояния гидратации связано с изменением объема внеклеточной жидко- сти. Изменения клеточной гидратации наблюдаются редко: при отрав- лениях, ожогах, за несколько часов до смерти у больных с полиорган- ной недостаточностью. Внеклеточные отеки чаще регистрируются у нефрологических и кардиологических больных, при локальных отеках конечностей различной этиологии. Повышенная внеклеточная гидрата- ция у здоровых людей может быть вызвана задержкой жидкости, например, из-за потребления продуктов питания с повышенным содер- жанием поваренной соли. При температуре окружающей среды выше 30 °C задержка жидкости может быть обусловлена наличием резерва внеклеточной жидкости для усиленного потоотделения. Процедуры сгонки веса в спорте приводят лишь к кратковременному снижению со- держания внеклеточной жидкости.

Шкалы отношения обхватов талии и бедер и процента жировой массы используются совместно для диагностики абдоминального ожирения и оценки риска развития метаболического синдрома. Считается, что риск метаболического синдрома повышен, если один из этих параметров пре- вышает норму. Если превышение нормы наблюдается сразу по двум па-

раметрам, то риск метаболического синдрома принято характеризовать как высокий.

Шкала процента жировой массы позволяет диагностировать недоста- точное, избыточное жироотложение и ожирение. Интервал нормальных значений %ЖМТ разбит на два: «норма» и «фитнес-стандарт», что соот- ветствует верхнему и нижнему интервалам нормы.

    - Примеры

Пример 1. На рис. 4.1 показан первичный протокол биоимпедансного исследования состава тела мужчины 20 лет, футболиста. Избыток жиро- вой массы, рассчитанный как измеренное значение (20,4 кг), уменьшенное на значение верхней границы диапазона нормальных значений (14,5 кг), составляет 5,9 кг. Повышенные значения безжировой и скелетно- мышечной массы указывают на мезоморфный тип телосложения. Повы- шенное значение активной клеточной массы указывает на усиленное по- требление и нормальное усвоение белков. Доля активной клеточной массы в тощей массе соответствует высокому уровню двигательной активности. Значения скелетно-мышечной массы и ее доли в безжировой массе свиде- тельствуют о хорошем уровне физического развития. Положение марке- ров удельного основного обмена, общей и внеклеточной жидкости соот- ветствует норме. Наличие избыточного веса по проценту жировой мас- сы — нередкая ситуация для футболистов, испытывающих кратковремен- ные анаэробные нагрузки. Повышенное соотношение талия — бёдра ука- зывает на выраженность абдоминального жироотложения и наличие риска развития метаболического синдрома, особенно с учетом молодого возрас- та спортсмена.

Пример 2. На рис. 4.2 показан первичный протокол биоимпедансного исследования состава тела женщины 54 лет (рост 170 см, масса тела 95 кг). Диагноз «ожирение» может быть поставлен и по значениям процента жировой массы, и по значениям индекса массы тела. Избыток жировой массы составил 20 кг. Таким образом, оценка средней длительности про- цедуры коррекции жировой массы составляет 40 недель. Положение мар- керов на шкалах безжировой и скелетно-мышечной массы указывает на гиперстенический тип конституции и хорошее развитие скелетно- мышечной системы. Это позволяет рекомендовать в качестве дополнения к диетотерапии аэробные физические нагрузки, исходя из состояния сер- дечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Рис. 4.2. Первичный протокол биоимпедансного обследования пациентки с ожире- нием

Высокое значение активной клеточной массы свидетельствует о до- статочности белковой компоненты питания и высоком уровне двигатель- ной активности. Положение маркера удельного основного обмена соот- ветствует норме. Маркер общей жидкости расположен строго под марке- ром тощей массы, что свидетельствует об отсутствии нарушений водно- солевого баланса и адекватности применения биоимпедансных оценок со- става тела. Задержка внеклеточной жидкости составляет 2,2 л, что объяс- няется отечностью ног из-за хронического заболевания вен нижних ко- нечностей. Относительно низкое отношение обхватов талии и бедер ука- зывает на гиноидный тип жироотложения и отсутствие риска развития ме- таболического синдрома.

Пример 3. На рис. 4.3 показан первичный протокол биоимпедансного обследования пациентки с выраженной белково-энергетической недоста- точностью. Низкие значения жировой и активной клеточной массы указы- вают на общую недостаточность питания и его белковой компоненты, следствием чего является снижение тощей и скелетно-мышечной массы. Величина основного обмена составляет 1141 ккал/сут при нижней границе нормы 1240 ккал/сут. Значение доли АКМ в тощей массе указывает на не- достаточный уровень двигательной активности.

Пример 4. На рис. 4.4 показан первичный протокол биоимпедансного обследования пациента с тенденцией к развитию ожирения при нормаль--

Рис. 4.3. Первичный протокол биоимпедансного обследования пациентки с белково- энергетической недостаточностью

Рис. 4.4. Первичный протокол биоимпедансного обследования пациента с тенденци- ей к развитию ожирения при нормальном весе

ном весе: значение индекса массы тела соответствует середине нормы, при этом небольшой избыток жировой массы (1,4 кг) «маскируется» зна- чительным снижением тощей массы, что в итоге дает сравнительно высо- кое значение доли жировой массы, классифицируемое как «избыточный вес».

Пример 5. На рис. 4.5 показан первичный протокол биоимпедансного обследования студентки с недостаточностью белкового питания, что вы- ражается в низких значениях активной клеточной и скелетно-мышечной массы. Значения процента жировой массы соответствуют градации «избы- точный вес», что свидетельствует о преобладании углеводов в питании.

Рис. 4.5. Первичный протокол биоимпедансного обследования пациентки с белко- вым истощением

Опрос пациентки выявил, что основой ее питания были каши, картофель и макаронные изделия.

Пример 6. На рис. 4.6 показан первичный протокол биоимпедансного исследования состава тела бодибилдера. У спортсмена была резко выра- женная гипертрофия скелетно-мышечной ткани и, соответственно, наблюдались высокие значения тощей и активной клеточной массы. Аб- солютное значение жировой массы соответствовало норме, а относитель- ное значение — истощению, обусловленному высоким содержанием СММ.

Рис. 4.6. Первичный протокол биоимпедансного исследования состава тела боди- билдера

    - Дополнительные страницы первичного протокола

Вторая и третья страницы первичного протокола (рис. 4.7 и 4.8) со- держат информацию о полученных значениях параметров состава тела и краткие сведения по их трактовке, изложенные в терминах, понятных для пациента без медицинского образования.

Рис. 4.7. Вторая страница первичного протокола биоимпедансного исследования со- става тела

Рис. 4.8. Третья страница первичного протокола биоимпедансного исследования со- става тела

Четвертая страница первичного протокола содержит:

      - таблицу критериев оценки нутритивного статуса по индексу безжи- ровой массы тела и ИМТ; текущее состояние пациента указано цве- товым выделением строки (рис. 4.9);

      - таблицу критериев риска инвалидности по индексу скелетно- мышечной массы (рис. 4.9);

      - расчет калорийности и состава основного приема пищи для лиц, ис- пользующих для похудения специализированные продукты питания (рис. 4.10).

Рис. 4.9. Классификация нарушений нутритивного статуса (вверху) и риска инва- лидности (внизу) у взрослых людей по данным биоимпедансметрии

Рис. 4.10. Расчет калорийности и состава основного приема пищи для лиц, исполь- зующих для похудения специализированные продукты питания

  - Протокол фазового угла

Информацию о текущем уровне метаболизма обследуемого, наряду с оценкой основного и удельного основного обмена в первичном протоколе биоимпедансного обследования, дает протокол фазового угла (рис. 4.11). Верхняя диаграмма на рис. 4.11 характеризует соответствие значений фа- зового угла и %ЖМТ диапазону нормальных значений для пациентов в возрасте от 18 до 55 лет. Нижняя диаграмма дает представление о воз- растных изменениях нормальных значений фазового угла. (Под диапазо- ном нормальных значений в данном случае понимается интервал значений признака в пределах одного стандартного отклонения от медианы для со- ответствующего возраста и пола.)

Фазовый угол вычисляется на основе измеренных значений активного (R50) и реактивного (Xc50) сопротивлений на частоте 50 кГц. Верхняя шкала протокола фазового угла предложена немецкими исследователями

D. и O. Selberg (2002) и позволяет интерпретировать значения фазового угла для взрослых людей. Авторы показали, что финальные стадии хрони- ческих заболеваний, как правило, сопровождаются снижением значений фазового угла, и выявили высокую прогностическую значимость данного показателя как маркера времени дожития у больных циррозом печени. Сравнение распределения значений фазового угла у здоровых людей, спортсменов и больных хроническими заболеваниями привело к разра- ботке клинической классификации значений фазового угла.

Значения фазового угла принято интерпретировать следующим обра-

зом:

ФУ < 4,4 — высокая вероятность катаболических сдвигов; 4,4 < ФУ < 5,4 — гиподинамия;

5,4 < ФУ < 7,8 — норма;

7,8 < ФУ — повышенные значения, характерные для спортсменов. Низкие значения фазового угла встречаются у больных онкологически-

ми заболеваниями, при гепатите, СПИДе, циррозе печени, туберкулезе и ас- социированы с низким периодом дожития. Однако низкие значения фазово- го угла, являющиеся отражением катаболических сдвигов, не всегда свиде- тельствуют о наличии заболевания. При длительной обездвиженности, например после травмы или хирургической операции, при депрессивных со- стояниях наблюдаются аналогичные явления: снижение АКМ и фазового

угла. По величине фазового угла в спорте высших достижений оценивается предстартовая готовность спортсмена.

Верхний предел значений фазового угла у человека при измерениях в отведении кисть — стопа составляет порядка 10,5. Более высокие значе- ния фазового угла свидетельствуют о нарушении методики обследования (например, в ходе измерений пациент мог касаться стены).

Рис. 4.11. Протокол фазового угла спортсмена

На рис. 4.12 приведены примеры протоколов фазового угла для неко- торых типичных ситуаций:

- нормальные значения фазового угла и %ЖМТ;

- повышенные значения фазового угла на фоне значений %ЖМТ в нижней части нормы — характерно для спортсменов во многих ви- дах спорта;

- пониженные значения фазового угла на фоне повышенных значений

%ЖМТ — гиподинамия на фоне избыточной массы тела;

- низкие значения   фазового   угла   при   нормальных   значениях

%ЖМТ — состояние белкового катаболизма.

Рис. 4.12. Примеры типичных протоколов фазового угла. ФУ и %ЖМТ в области нормальных значений (вверху слева); повышенные значения ФУ и пониженные значения %ЖМТ, харак- терные для спортсменов (вверху справа); ФУ — в зоне гиподинамии, а %ЖМТ — на нижней грани ожирения (внизу слева); ФУ — в зоне катаболических сдвигов, что в данном случае обусловлено онкологическим заболеванием (внизу справа)

  - Динамические протоколы

    - Текущий протокол

Повторные биоимпедансные обследования позволяют оценить эффек- тивность и скорректировать тактику лечения пациентов с различными забо- леваниями, а в спортивной медицине — оценить эффективность трениро- вочного процесса и прогнозировать изменения физической работоспособ-

Рис. 4.13. Текущий (динамический) протокол биоимпедансных измерений

ности спортсмена во время пиковых нагрузок в соревновательный период или при вынужденном снижении физической активности после травм и заболеваний.

Текущий протокол биоимпедансных измерений (рис. 4.13) генериру- ется программным обеспечением анализатора, начиная со второго обсле- дования. Он содержит таблицу значений антропометрических и биоимпе- дансных параметров, гистограмму и таблицу изменений состава тела, а также оценки состава тела для первого и шести последних измерений на фоне интервалов нормальных значений признаков.

В случае резких изменений состояния гидратации в соответствующих ячейках таблицы появляется значок голубой капли. Наличие значка крас- ной перевернутой капли в ячейке изменения АКМ означает резкое коле- бание АКМ в период между текущим и предыдущим измерениями, что может служить признаком избыточного или недостаточного усвоения белка в рационе питания, развития хронического заболевания катаболиче- ской направленности или быть связано с интенсивным тренировочным процессом.

    - Графические протоколы

Графические протоколы генерируются программным обеспечением анализатора, начиная с третьего обследования. Типовой графический про- токол описывает динамику АКМ, ЖМТ и МТ. Дополнительно могут быть построены графики изменений до пяти произвольно выбранных парамет- ров состава тела. Для разных групп обследованных набор параметров мо- жет быть разным с учетом специфики ожидаемых изменений состава тела. На рис. 4.14 показан типичный протокол изменений состава тела па- циента за четыре месяца процедуры коррекции веса и три последующих месяца контролируемого удержания веса. На рисунке видно, что результа- том коррекции веса стало снижение жировой массы на 14,5 кг и массы те- ла на 17 кг. Значение АКМ увеличилось на 1,8 кг. В период удержания ве-

са значения параметров практически не изменились.

Рассмотренный пример показал весьма высокий темп снижения жи- ровой массы — на 0,75 кг в неделю. Снижение жировой массы происхо- дило немонотонно: по два наблюдения зафиксировали незначительный прирост и отсутствие изменений жировой массы. В первом случае, скорее всего, это было связано с нарушением режима питания, а во втором случае

Рис. 4.14. Типичный графический протокол изменений АКМ, ЖМТ и массы тела в ходе процедуры коррекции веса и при последующем удержании результатов

стабилизация жировой массы могла быть следствием нормального адап- тивного ответа организма на изменение питания. Дальнейшее снижение жировой массы происходило после назначения разгрузочных дней. Высо- кая амплитуда изменений АКМ свидетельствует о целенаправленных уси- лиях врача по увеличению и дальнейшему поддержанию белковой массы.

Еще один аспект анализа состояния пациента связан с оценкой потерь общей жидкости. Разность значений жировой массы и веса принято ин- терпретировать как потери безжировой массы, которая на 73 % состоит из воды. На рассматриваемом графике только единожды (при четвертом из- мерении) не наблюдалось потери жидкости. На первом этапе процедуры коррекции веса изменение массы тела часто происходит за счет потери жидкости.

На рис. 4.15 показан графический протокол динамического наблюде- ния пациента в ходе диетологического лечения при строгом сохранении АКМ и минимальных изменениях тощей массы. За 370 суток лечения жи- ровая масса была снижена на 27 кг (средняя скорость снижения — 0,5 кг в

Рис. 4.15. Графический протокол изменений АКМ, ЖМТ и массы тела при длитель- ной процедуре коррекции веса на фоне невысоких потерь жидкости

неделю). Затем пациент удерживал результаты коррекции веса, используя приобретенные навыки здорового питания и двигательной активности. Ре- гулярные биоимпедансные измерения дали возможность пациенту и врачу сохранять уверенность в эффективности выбранной тактики удержания веса.

На рис. 4.16 показана другая разновидность графиков для традицион- ного набора параметров, используемых при контроле эффективности кор- рекции веса. Графики строятся раздельно на фоне центильных кривых для референтной общероссийской выборки. В рассматриваемом примере за полгода лечения жировая масса пациента уменьшилась на 32 кг, масса те- ла — на 36 кг (с 98 до 62 кг), при этом снижение тощей массы составило всего 6 кг. На первый взгляд, вполне приемлемый результат. Однако АКМ, снижение которой составило всего 3 кг, уже в середине срока лече- ния оказалась в нижнем квартиле референтного диапазона. Такая ситуация характерна для процедур коррекции веса, основанных только на снижении калорийности питания без дополнительной белковой поддержки, а также при самолечении. Правильной тактикой в рассматриваемом примере явля- ется увеличение АКМ на начальной стадии лечения на 1,5–2 кг (что соот- ветствует середине нормы) и поддержание полученного результата на протяжении всего срока коррекции веса. Как правило, при средних и вы- соких значениях АКМ наблюдаемая скорость снижения жировой массы выше, чем при низких или пониженных значениях.

Рис. 4.16. Графический протокол изменений АКМ, ЖМТ и массы тела в ходе проце- дуры коррекции веса на фоне центильных кривых для референтной общероссийской выборки

Оптимальный набор параметров для биоимпедансного мониторинга состояния спортсменов включает фазовый угол, %ЖМТ и %СММ в тощей массе. На рис. 4.17 показан графический протокол изменений состава тела 19-летнего футболиста в ноябре 2008 — январе 2009 года. На графике видно резкое увеличение %ЖМТ и уменьшение фазового угла в результа- те увеличения калорийности питания и снижения физической активности

Рис. 4.17. Графический протокол биоимпедансных измерений молодого футболиста. Красный цвет соответствует %ЖМТ, синий — фазовому углу, зеленый — %СММ в тощей массе

в период новогодних праздников. Уменьшение %СММ выражено не так заметно.

Данный пример иллюстрирует высокую чувствительность метода к краткосрочным изменениям структурных (жировая, скелетно-мышечная масса) и функциональных (фазовый угол) параметров, которые невозмож- но или достаточно трудно определить традиционными антропометриче- скими методами.

    - Центильные представления данных

Один из способов объективной оценки изменений состава тела за- ключается в представлении данных на фоне центильных кривых (см. при- ложение 1).

На рис. 4.18–4.20 приведены три фрагмента графических протоколов

«Центили», доступных в программном обеспечении анализатора состава тела «АВС-01 МЕДАСС», для параметров %ЖМТ, фазового угла и ВКЖ. На фоне центильных кривых точками обозначены отдельные измерения пациентки, исходное значение массы тела которой составило 87 кг. Начальные точки на каждом рисунке обведены квадратами. На рисунках

видно, что %ЖМТ снизился с 85-го до 49-го центиля, фазовый угол уве- личился с 42-го до 71-го центиля, а внеклеточная жидкость снизилась с 92-го до 63-го центиля. Таким образом, все указанные параметры удалось нормализовать — сместить их в коридор между 25-м и 75-м центилями.

Еще одним вариантом использования центильных кривых может быть сравнение результатов выборочных исследований отдельных спортивных, профессиональных    и    клинических    групп    с    общей    популяцией.

Рис. 4.18. Графический протокол «Центили»: снижение %ЖМТ паци- ентки в ходе процедуры коррекции веса. Начальная точка обведена квадратом

Рис. 4.19. Графический протокол «Центили»: увеличение значений фазового угла пациентки в ходе про- цедуры коррекции веса. Начальная точка обведена квадратом

Рис. 4.20. Графический протокол «Центили»: снижение объема ВКЖ пациентки в ходе процедуры кор- рекции веса. Начальная точка обве- дена квадратом

На рис. 4.21 слева приведена диаграмма рассеяния значений фазового угла

для	группы	из	82	высококвалифицированных	спортсменов-регбистов.

Практически все спортсмены имели значения фазового угла выше, чем у половины россиян того же пола и возраста. Три спортсмена имели значе- ния фазового угла выше 97-го центиля. Наведение курсора мыши на соот- ветствующую точку графика протокола биоимпедансного исследования позволяет узнать, какому именно спортсмену она соответствует. Медиан- ные значения фазового угла (полиномиальное приближение второго по- рядка, полужирная синяя линия на рис. 4.21 слева) располагались выше 75-го центиля для референтной общероссийской выборки. У юных спортсменов межквартильный интервал незначительно отличался от об- щепопуляционного, а к 20 годам существенно поднимался.

На рис. 4.21 справа показаны те же данные с непосредственно рассчи- танными медианами (полужирные синие горизонтальные линии), а также верхним и нижним квартилями (тонкие синие горизонтальные линии). Та- кое представление более громоздкое, но позволяет подробнее сопоставить данные в возрастном аспекте.

Таким образом, рассматриваемая группа регбистов имела существен- но более высокие значения фазового угла, чем общая популяция. Можно предположить, что до 20 лет уровень мастерства спортсменов повышается в основном за счет улучшения физических кондиций, а в старших возрас- тах — за счет совершенствования технических и тактических навыков.

Рис. 4.21. Диаграмма рассеяния, медиана и интерквартильный размах значений фа- зового угла высококвалифицированных спортсменов-регбистов на фоне центильных кривых для общей популяции по данным центров здоровья. Слева — полиномиаль- ное приближение второго порядка, справа — расчеты выполнены по годичным воз- растным интервалам

Графическое центильное представление параметров популяции может служить удобным инструментом для оценки степени соответствия данной

популяции рассчитанным какое-то время назад средним значениям. В ка- честве примера на рис. 4.22 показана возрастная динамика роста и веса условного человека по данным Международной комиссии по радиологи- ческой защите на фоне центильных кривых для референтной общероссий- ской выборки.

Рис. 4.22. Зависимость от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей массы тела (верхний ряд) и роста (нижний ряд) по данным центров здоровья и справочника «Че- ловек. Медико-биологические данные» (2002): слева — мужчины, справа — женщи- ны

Лекция 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Во многих странах биоимпедансный анализ состава тела успешно применяется при массовых обследованиях населения для оценки нутри- тивного статуса, двигательной активности, выявления рисков развития ря- да заболеваний. В этом разделе будут рассмотрены результаты нескольких отечественных и зарубежных исследований

  - Исследования 2008–2010 годов

Первые опубликованные в России исследования подобного рода ка- сались изучения питания и двигательной активности школьников. В 2008 году были обследованы учащиеся двух школ города Тамбова. Числен- ность обследованных в каждой из них составила более 350 детей и под- ростков. На рис. 5.1 представлены результаты обработки этого исследова- ния. Слева показана гистограмма распределения численности школьников в градациях нормы по проценту жировой массы: истощение, норма, избы- точный вес и ожирение. Справа — гистограмма с численностями групп, в градациях нормы двигательной активности (по проценту активной кле- точной массы в тощей массе) тех же школьников: гиподинамия, нормоди- намия, спортивные результаты.

Из гистограммы на рис. 5.1 слева видно, что различия в распределе- нии численностей в градациях по проценту жировой массы невелики. Это означает, что существенной разницы в питании учащихся двух школ не

Рис. 5.1. Распространенность избыточного веса, ожирения и истощения по проценту жировой массы (слева), а также градаций «ниже нормы», «норма» и «выше нормы» по проценту активной клеточной массы (справа) в двух средних школах г. Тамбова, осень 2008 г.

наблюдалось. Анализ гистограммы данных по проценту активной клеточ- ной массы в тощей массе показывает весьма существенные различия в двигательной активности учащихся двух школ. В одной из них около 40 % находятся в состоянии гиподинамии, в другой — только 2%, в одной — двигательная активность выше нормы у 4 %, в другой — у 72 %. И действительно, оказалось, что одна из школ — обычная, без спортивных секций, с типовой организацией процесса физического воспитания, вторая школа — спортивная.

Сниженные значения двигательной активности в детском и подрост- ковом возрасте отражаются на физическом развитии и повышают риски как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Данные этого ис- следования поднимают вопрос о целесообразности оценки значений пока- зателей, отвечающих за двигательную активность и питание школьников, в масштабах всей страны и в отдельных регионах.

Возможность получения такой информации предоставляет сеть из бо- лее чем 500 взрослых и 200 детских центров здоровья, созданная в 2009– 2010 годах и охватывающая практически все население России. В 2011 году были опубликованы данные выборочного исследования состава тела по нескольким регионам европейской части России (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Карта исследования состава тела детей и подростков в 2010–2011 гг. (n = 25 785)

Общее число обследованных в диапазоне возрастов от 7 до 17 лет — 25 785 человек. Итоговые средние значения численности детей и подрост- ков в категории «гиподинамия» составили более 36 % и подтверждают опасения о неблагополучии наблюдаемой ситуации. Исследования, прове- денные в Республике Марий Эл, показали, что в сельских районах распро- страненность состояния гиподинамии среди детей и подростков выше, чем среди городского населения республики.

Третье исследование опиралось на рекордно большой объем экспери- ментального материала, полученного в центрах здоровья, где технология биоимпедансного анализа штатно применяется с 2009 года. В центрах здоровья на основе биоимпедансных исследований состава тела формиру- ется ряд диагностических заключений и оценок риска заболеваний. В табл. 5.1 соотнесены параметры состава тела и основные направления их использования при обследованиях в центрах здоровья.

За 2010–2012 годы были собраны и подверглись первичной обработке данные скрининговых обследований населения России. После удаления артефактных измерений в базе данных содержалось 819 808 биоимпе-

Таблица 5.1. Параметры состава тела и метаболические корреляты, используемые для оценки рисков заболеваемости и смертности, а также для выявления нарушений состояния питания, гидратации и двигательной активности

| Параметр | Для чего используется (область применения) |
| --- | --- |
| %ЖМТ | Классификация содержания жира в организме, выявление избыточ- ного веса, ожирения, липодистрофии, оценка риска метаболического синдрома, характеристика достаточности питания |
| ЖМТ | Численная оценка избытка или недостатка жировой массы в организ- ме |
| ТМ (БМТ) | Характеристика конституциональных особенностей, выявление ката- болических сдвигов |
| АКМ | Характеристика белкового депо организма, достаточности белковой компоненты питания |
| %АКМ, ФУ | Классификация уровня двигательной активности, выявление гиподи- намии, выявление катаболических сдвигов |
| ОВО, ВКЖ | Характеристика состояния гидратации организма, выявление отеков и дисгидрий |
| СММ | Характеристика развития скелетно-мышечной ткани |
| %СММ | Характеристика физической работоспособности, выявление риска инвалидности у пожилых людей |

дансных исследований состава тела и более 2 млн антропометрических измерений. На рис. 5.3 и 5.4 приводятся распределения численности об- следованных по возрасту и половой принадлежности. Среди взрослого населения России основной пик посещаемости в центрах здоровья при- шелся на возраст 50–60 лет, при этом женщины обследовались в 3,6 раза чаще мужчин, что свидетельствует о более внимательном отношении женской половины населения к своему здоровью.

Локальный максимум абсолютной посещаемости центров здоровья в возрасте 50–60 лет соответствует периоду высокой распространенности ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а минимум посе- щений пациентов возраста 68–72 лет — низкой рождаемости в период Ве- ликой Отечественной войны. Распределения абсолютных и относитель- ных (по проценту охвата населения данного возраста) численностей маль- чиков и девочек отличались мало, при этом подростки и лица юношеского возраста обследовались гораздо чаще молодых женщин и мужчин, что объясняется развитием сети детских центров здоровья и организацией в ряде регионов России массовых обследований школьников.

Рис. 5.3. Возрастные распределения численности прошедших антропометрическое обследование в центрах здоровья (n = 2 092 695)

На основе данных этого исследования были созданы центильные таб- лицы (Руднев С.Г. и др., 2014) антропометрических, импедансных пара- метров и параметров состава тела для отечественной популяции по состо- янию на 2011–2012 годы. Графики зависимостей от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 93-го центилей этих параметров приведены в приложении 1.

Рис. 5.4. Возрастные распределения численности пациентов, обследованных в центрах здоровья по методике биоимпедансометрии с использованием анализаторов

«АВС-01 МЕДАСС» (n = 819 808)

  - Оценка распространенности избыточной массы тела, ожирения и истощения

На основе классификации значений ИМТ по критериям ВОЗ в общей выборке обследованных по методике биоимпедансометрии в центрах здо- ровья (n = 2 092 695) были получены оценки распространенности избы- точной массы тела и ожирения среди населения России (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Оценка распространенности избыточной массы тела и ожирения по ИМТ согласно критериям ВОЗ среди населения России, по данным центров здоровья (n = 2 092 695)

Показано, что процент взрослого населения с избыточной массой тела устойчиво увеличивается с возрастом до 55–60 лет, достигая 80–85 % у женщин и 75–80 % у мужчин. Максимальная частота ожирения наблюда- лась в возрасте 60 лет и составила 30 % у мужчин и 50 % у женщин, что

соответствует данным о высокой распространенности у людей данного возраста гипертонической болезни, сахарного диабета 2-го типа, наруше- ний функции опорно-двигательного аппарата и других хронических забо- леваний.Результаты сравнительного исследования распространенности избыточного веса и ожирения по данным индекса массы тела населения в возрасте от 25 до 64 лет ряда европейских стран приведены в работе Doak et al. (2012). На рис. 5.6 показано распределение в порядке ранговых мест распространенности ожирения между странами, входящими в группу ис- следованных. Распространенность ожирения у российских мужчин зани- мает промежуточное положение среди рассматриваемых стран — 6-е ме- сто, а у российских женщин — наиболее высокая.

Рис. 5.6. Распределение в порядке ранговых мест стандартизованных оценок распро- страненности ожирения среди населения в возрасте от 25 до 64 лет России (данные центров здоровья, n = 819 808) и некоторых европейских стран (Doak et al., 2012)

Оценки распространенности абдоминального ожирения у мужчин и женщин по критериям ВОЗ на основе измеренных значений обхвата талии (рис. 5.7) качественно и количественно хорошо согласуются с оценками по индексу массы тела. При этом у женщин распространенность абдоми- нального ожирения по обхвату талии в старших возрастных группах была несколько выше, чем по ИМТ.

Рис. 5.7. Оценка распространенности абдоминального ожирения среди населения России по величине обхвата талии (критерии ВОЗ), данные центров здоровья (n = 819 808)

Оценки распространенности абдоминального ожирения у мужчин и женщин по критериям ВОЗ на основе отношения измеренных значений обхвата талии к обхвату бедер (ОТ/ОБ) представлены на рис. 5.8. Видно, что абдоминальное ожирение мужской части населения России развивает- ся в более раннем возрасте. Порог 30 % распространенности у мужчин преодолевается в 36 лет, а у женщин — в 52 года; максимальные значения распространенности (70 %) у мужчин достигаются в 63 года, у женщин — в 83 года.

Рис. 5.8. Оценка распространенности абдоминального ожирения среди населения России по значениям ОТ/ОБ (критерии ВОЗ), данные центров здоровья (n = 819 808)

На рис. 5.9 показаны результаты оценки распространенности истоще- ния среди населения России по критериям ВОЗ в зависимости от возраста и пола. Можно видеть, что в рассматриваемом возрастном диапазоне сре- ди лиц мужского пола истощение и тяжелое истощение максимально рас-

пространены в 14–16 лет (до 3,5 и 0,5 % соответственно), а среди лиц жен- ского пола — в возрасте 5–6 лет (5,3 и 0,5 % соответственно). Фактором риска истощения для мужчин является возраст 5–20 лет, а для женщин — 5–35 лет. Данные о распространенности тяжелой формы истощения среди женщин имеют разрыв в возрасте 17–18 лет, что, вероятно, обусловлено повышенным вниманием девушек в этом возрасте к параметрам своей фи- гуры и, как результат, ростом нервной анорексии.

Рис. 5.9. Оценка распространенности истощения по критериям ВОЗ среди населения России, данные центров здоровья (n = 819 808)

  - Физическое развитие детей:

сравнение с таблицами И. М. Воронцова

При проведении массовых профилактических осмотров для индиви- дуальной характеристики процессов роста и развития детей применяются центильные таблицы, среди которых чаще других цитируемы таблицы И. М. Воронцова (Воронцов, 1986; Воронцов, Мазурин, 2009). На рис. 5.10 и 5.11 дано сравнение межквартильных размахов длины и массы тела у детей   5–17   лет,   обследованных   в   центрах   здоровья   (n = 246 451, см. приложение 1), с данными И. М. Воронцова. Нижние линии соответ- ствуют 25-му центилю, верхние — 75-му, а интервал между ними харак- теризует средние значения признаков, свойственные половине детей дан- ного пола и возраста.

Рис. 5.10. Межквартильные размахи значений длины тела у детей 5–17 лет, обследо- ванных в центрах здоровья (сплошные линии — см. приложение 1, рис. П1.3 и П1.4), сравнение с данными И. М. Воронцова (пунктирные линии)

Рис. 5.11. Межквартильные размахи значений массы тела у детей 5–17 лет, обследо- ванных в центрах здоровья (сплошные линии — см. приложение 1, рис. П1.1 и П1.2), сравнение с данными И. М. Воронцова (пунктирные линии)

В большинстве возрастных групп современные дети имели в среднем бóльшие значения длины и массы тела. Максимальные различия на верх- них квартилях длины тела составили 5–7 см, а массы тела — 8–10 кг. Ин- тересно, что в возрасте 17 лет рассмотренные кривые исследований 1986 и 2012 годов пересекаются. Это означает, что часть популяции, рожденная до 1995 года, отличалась от обследованных в 1986 году в худшую сторо- ну. И этому есть логичное объяснение — социально-экономические усло- вия в России начала 1990-х годов.

  - Сравнение популяций по значениям фазового угла

В работе Bosy-Westphal A. et al. (2006) дана характеристика изменчи- вости фазового угла импеданса в зависимости от возраста и пола по дан-

ным биоимпедансного обследования 230 тысяч жителей ФРГ. На рис. 5.12 представлено сравнение данных половозрастной изменчивости значений фазового угла в общероссийской выборке пациентов центров здоровья с результатами указанной работы и цитированными в ней данными для США и Швейцарии (Kyle et al., 2001; Barbosa-Silva et al., 2005).

Рис. 5.12. Возрастные зависимости медианных значений фазового угла для населе- ния России, США, Швейцарии и ФРГ

Из рис. 5.12 следует, что в возрасте 20–55 лет «российские» значения фазового угла близки к «швейцарским», а в более старшем возрасте — к

«американским» образца 1988–1994 годов. Напомним, что с величиной фазового угла импеданса высоко коррелирует процентное содержание ак- тивной клеточной массы в безжировой массе тела. Поэтому повышенные значения фазового угла, при прочих равных условиях, отражают более высокий уровень функциональных возможностей организма. Вместе с тем для верной интерпретации данных на рис. 5.12 необходимо как минимум исключить влияние различий жировой массы ввиду наличия корреляции фазового угла с ЖМТ (Bosy-Westphal et al., 2006).

Лекция 6.

БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ В СПОРТЕ

Основные направления использования медицинских диагностических методов в спорте могут быть сформулированы следующим образом:

- оценка предстартовой готовности;

- построение тактики реабилитации после травм, заболеваний, пере- грузок в ходе тренировочной и соревновательной деятельности и оптими- зация адаптационного процесса в новых природно-климатических услови- ях, при смене часовых поясов;

- осуществление профессионального отбора начинающих спортсме-

нов.

Квалифицированному спортивному врачу и тренеру биоимпедансный

анализ состава тела дает ценную информацию по всем перечисленным направлениям, но не может заменить другие методы, которые исследуют широкий комплекс физиологических и психологических аспектов, касаю- щихся здоровья и профессиональных кондиций спортсмена.

Определим место биоимпедансного анализа в оценке предстартовой готовности. Компонентами такой оценки являются:

- техническая и тактическая подготовка;

- психологическая мотивация, психофизиологическое состояние;

- текущее состояние и резервные возможности сердечно-сосудистой системы;

- оценка жировой массы, объема и тренированности мышечной си- стемы, степень гидратации организма, уровень метаболической активности.

Из перечисленного видно, что только для четвертого блока требуется информация, полученная из биоимпедансного анализа состава тела.

  - Особенности применения метода

Ежедневные значительные физические нагрузки спортсменов остав- ляют для проведения биоимпедансных исследований одно время — утром перед завтраком. Пропускная способность методики при повторных ис- следованиях, требующих только коррекции значений веса, составляет 2– 2,5 минуты на человека. Анализ результатов и выработка рекомендаций

могут выполняться сразу после исследований или быть перенесены на бо- лее позднее время, в соответствии с целями тестирования.

Периодичность исследований определяется текущими задачами под- готовки спортсмена. В соревновательный период измерения проводят ежедневно. Во время учебно-тренировочного цикла — обычно в начале, середине и конце цикла. Экстренно проводят исследование в первый день смены климатической зоны и при возникновении подозрений на наруше- ние режима; ежедневно или через день — в период восстановления после серьезных травм конечности.

При формировании индивидуального коридора значений параметров состава тела, относительно которого в дальнейшем планируется оценка текущих изменений, используют данные достаточно длительного периода наблюдений в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.

Дополнительный интерес для тренера могут представлять результаты исследований перед началом сезона, в конце сезона и вне сезона. Эти ре- зультаты показывают уровень приспособляемости спортсмена к трениро- вочному процессу.

Данные исследований, проводимых один-два раза в год при плановых медицинских обследованиях, следует интерпретировать исходя из периода текущего годового цикла и соотносить с фактическими тренировочными нагрузками.

Интерпретация данных биоимпедансного анализа состава тела трене- рами и спортивными врачами предусматривает оценку по всей номенкла- туре параметров, но приоритет, как правило, отдается трем параметрам, имеющим прямое отношение к задаче предстартового контроля: проценту жировой массы, доле скелетно-мышечной массы в тощей массе и фазово- му углу как показателю метаболической активности. При анализе регио- нальных параметров состава тела больше внимания обращают на характе- ристики наиболее загруженных конечностей.

В 2008–2009 годах разработаны специальные нормы для ряда спор- тивных дисциплин. Их основой послужили результаты биоимпедансных исследований групп численностью от 28 до 40 спортсменов, заслуженных мастеров спорта, по 16 мужским и 11 женским видам спорта. На рис. 6.1 на фоне центильных кривых показаны точки, соответствующие средним возрастам в группах и средним значениям параметров в группах.

Рис. 6.1. Средние значения процента жировой массы, процента скелетно-мышечной массы в тощей массе, фазового угла у спортсменов высокой квалификации в различ- ных видах спорта. Слева данные для мужчин (1 — академическая гребля, 2 — гребля на байдарке, 3 — бадминтон, 4 — биатлон, 5 — бокс, 6 — велосипедный спорт, 7 — волейбол, 8 — лыжное двоеборье, 9 — лыжи, 10 — плавание, 11 — триатлон, 12 — тройной прыжок, 13 —тяжелая атлетика, 14 — футбол, 15 — хоккей с мячом, 16 — прыжки с шестом), справа — для женщин (1 — академическая гребля, 2 — гребля на байдарке, 3 — баскетбол, 4 —биатлон, 5 — велосипедный спорт, 6 — волейбол, 7 — лыжи, 8 — плавание, 9 — синхронное плаванье, 10 — теннис, 11 — женский футбол)

Использование полученных данных дает приблизительный ориентир для спортсменов не самых высоких разрядов, так как:

- не все группы заслуженных мастеров спорта были обследованы в пик своей физической формы;

- не во всех видах спорта прошедшие обследование отечественные спортсмены показывали высшие достижения на соревнованиях мирового уровня;

- численность групп была недостаточна, распределение значений параметров в группах не всегда соответствовало нормальному закону.

По-видимому, работа по созданию норм-ориентиров для спортсменов должна быть продолжена с учетом указанных выше замечаний. Методи- ческие препятствия могут возникнуть лишь в спортивных дисциплинах с весовыми категориями, так как в абсолютных и высших категориях до- стижения мирового уровня демонстрируют спортсмены с большим раз- бросом относительных значений жировой массы (достаточно вспомнить отечественных тяжелоатлетов: относительно сухого Юрия Власова и туч- ного Леонида Жаботинского).

  - Динамические протоколы для отдельных видов спорта с ориентацией на результаты высококвалифицированных спортсменов и индивидуальные показатели

Рассмотренный выше подход с формированием спортивных норм может использоваться для работы и с другими контингентами, например со специфическими профессиональными или клиническими группами, имеющими приспособительные особенности значений компонент состава тела и метаболических коррелятов. В динамических протоколах с графи- ческим отображением данных построение зоны нормальных значений бы- вает особенно востребовано.

На рис. 6.2 показан динамический протокол футболиста 25 лет с нор- мами для заслуженных мастеров спорта по футболу. Видно, что значения фазового угла на протяжении всего периода наблюдений соответствовали нормам заслуженных мастеров спорта, процент скелетно-мышечной мас- сы был существенно ниже, а процент жировой массы — выше нормы. Низкими значениями %СММ и высокими %ЖМТ выделяется 5-е иссле- дование, выполненное до начала сезона тренировок 2012 года. Заметно

Рис. 6.2. Динамический протокол футболиста 25 лет на фоне норм заслуженных ма- стеров спорта по футболу

существенное увеличение значений фазового угла в сезоне 2013 года по отношению к сезону 2011 года, при сохранении значений показателей со- става тела. Высокая вариативность значений ФУ отражает различия физи- ческой формы в моменты исследований, низкие значения соответствуют состояниям недостаточного восстановления после матчевых нагрузок.

Для построения индивидуальных норм спортсмена в окне «Спецнор- мы» имеется ряд инструментов, позволяющих:

- исключать из рассмотрения результаты исследований, признанные артефактными;

- строить индивидуальный коридор типичных для спортсмена зна- чений ФУ, %СММ и %ЖМТ;

- сохранять до следующего обновления построенные коридоры ин- дивидуальных норм.

На рис. 6.3 и 6.4 показана последовательность действий с динамиче- ским протоколом для построения коридора индивидуальных норм самби- ста 25 лет. Предшествующими исследованиями охвачено более двух лет, всего выполнено более 40 исследований. Протокол содержит графики трех параметров: фазового угла, процентной доли скелетно-мышечной массы в тощей массе и процентной доли жировой массы в массе тела.

Первый шаг обработки протокола — фильтрация артефактов. Из рас- смотрения графика ФУ видно, что четыре точки — 18, 19, 20 и 28-е иссле- дования — фиксировали значения фазового угла выше 10 градусов. На графике доли СММ 10-я точка демонстрирует значение свыше 60 %. Все перечисленные точки могут быть удалены вручную, снятием выделяющих значков на панели фильтрации. Дополнительно результаты исследования могут быть проверены: на выход за пределы нормальных значений кон- центрации NaCl во внеклеточной жидкости (по рассогласованию расчет- ных значений тощей массы и общей воды организма, см. п. 4.1.1), на пре- вышение пороговых значений подэлектродных сопротивлений (470 Ом) и на соответствие заданному интервалу времени измерения (как правило, учитываются измерения, проведенные в утренние часы, например с 8 до 11). В данном примере таких нарушений не обнаружено. После фильтра- ции данных протокол приобрел вид, изображенный на рис. 6.4, и содер- жит данные 38 исследований.

Второй шаг предусматривает выбор типичных для данного спортсме- на значений ФУ, %СММ и %ЖМТ и построение на протоколе коридоров индивидуальных норм по указанным параметрам. Желательно, чтобы в пределы коридора вошли 70–80 % оставшихся после фильтрации значе- ний. На рис. 6.4 представлен один из возможных вариантов разметки ди- намического протокола. В данном варианте предлагается установить гра- ницы коридора типичных значений спортсмена следующими: по фазовому

Рис. 6.3. Динамический протокол биоимпедансного обследования самбиста до филь- трации данных

углу — от 7 до 8 градусов, по %СММ — от 55 до 56 %, по %ЖМТ — от 10 до 12,5 %.

Использование подвергнутых обработке динамических протоколов может включать два аспекта: ретроспективный анализ и текущую оценку предстартовой готовности по результатам нового исследования.

Ретроспективный анализ физической формы спортсмена, результаты исследований которого приведены на рисунках 6.3–6.4, показывает сле-

Рис. 6.4. Динамический протокол биоимпедансного обследования самбиста после фильтрации данных и построения коридора индивидуальных норм

дующее. Наихудшие показатели с точки зрения физической формы и тре- нированности можно наблюдать в последнем, 38-м исследовании. Все три показателя смещены в сторону значений, неблагоприятных для оценки физической формы: низкие значения ФУ и %СММ и высокие %ЖМТ. Объяснение этому можно найти в дате исследования — 21 января, в это время подобный спад физической формы наблюдается у спортсменов ча- сто, в связи с отсутствием регулярных тренировок и «новогодним» режи- мом питания.

Примером, характерным для активной тренировочной и соревнова- тельной деятельности, можно назвать результаты, полученные в марте и апреле 2011 года, — точки с 17-й по 24-ю. Высокая амплитуда колебаний параметров характерна для соревновательного периода, после соревнова- ний процесс восстановления протекает несколько суток.

Методика оценки предстартовой готовности с использованием кори- доров индивидуальных норм спортсмена заключается в сравнении резуль- татов вновь полученного исследования с границами коридора типичных значений. Из данных, приведенных на рис. 6.4, наилучший прогноз готов- ности к соревнованиям следует сделать по результатам 19-й точки, где одновременно продемонстрированы максимальные значения ФУ и

%СММ при минимальном значении %ЖМТ.

  - Групповые протоколы

Для удобства сравнительного анализа результатов исследования со- става тела всей команды или отдельной группы спортсменов принято пользоваться групповыми протоколами. Групповые протоколы формиру- ются, в частности, по трем основным для спорта параметрам: проценту жировой массы, доле скелетно-мышечной массы в тощей массе и значе- нию фазового угла на фоне соответствующих нормальных значений, ха- рактерных для выбранного вида спорта. На приведенных фрагментах про- токолов (рис. 6.5) высотой столбиков гистограммы показаны значения процента жировой массы и фазового угла группы из 14 спортсменов в начале первого и в конце второго тренировочного сбора, с разделяющим их временным интервалом 42 дня.

По данным этого протокола тренеру легко выделить лидеров и аут- сайдеров на момент прохождения обследования. По результатам первого тестирования лидерами можно признать первого и пятого с правого края графика спортсменов. На втором тестировании группу лидеров образуют первый, четвертый, пятый и шестой спортсмены. Видно, что у второго с левого края графика спортсмена %ЖМТ снизился и вышел из интервала нормальных значений. У пятого спортсмена %ЖМТ повысился и тоже вышел из интервала нормальных значений.

На групповых протоколах тренер может следить за изменениями со- става тела группы численностью до 30 спортсменов.

Рис. 6.5. Групповые протоколы. На фоне нормальных значений % ЖМ и фазового угла для футболистов (горизонтальные линии) показаны индивидуальные значения этих параметров у 14 футболистов одной команды

  - Примеры использования биоимпедансных исследований в спорте

Чем чаще и синхроннее с границами этапов тренировочной активно- сти проводится обследование, тем детальнее определяются особенности сезонных и внутрисезонных изменений состава тела и состояния трениро- ванности. Обобщение данных систематических биоимпедансных исследо- ваний могло бы стать основой для описания типовых схем эволюции па- раметров состава тела в многолетнем цикле подготовки спортсменов раз- личных дисциплин.

- Удобным инструментом анализа сезонной и внутрисезонной из- менчивости могут служить графики изменений состава тела спортсменов. На рис. 6.6 показана динамика параметров активной клеточной массы (АКМ), жировой массы (ЖМТ) и массы тела (МТ) молодого футболиста, регулярно проходившего биоимпедансное обследование.

На рис. 6.6 по графику изменений АКМ отчетливо видны периоды изменения уровней тренированности: адаптация к спортивным нагрузкам, сохранение достигнутого уровня, достижение пика спортивной формы и,

Рис. 6.6. Относительные изменения значений АКМ (■), МТ (▲) и ЖМТ (●) у футболиста С. в сезоне 2008 г.

наконец, межсезонное снижение тренировочных нагрузок. По графику изменения ЖМТ можно судить о энергетических затратах на каждом эта- пе: первый этап сопряжен с наибольшими потерями жировой массы, затем нагрузки становятся привычными и жировая масса стремится к оптималь- ным значениям. Видно, что изменения МТ невелики, и если ориентиро- ваться только на вес спортсмена, то нельзя получить полной информации.

- На рис. 6.7 показаны графики внутрисезонных изменений парамет- ров состава тела одной из команд российской футбольной премьер-лиги во время первых двух учебно-тренировочных сборов 2009 года. На рисун- ке видно, что скорость снижения %ЖМТ была выше во время первого сбора, когда основное внимание уделялось общей физической подготовке. Отсутствие существенных изменений %СММ и %ЖМТ в период между сборами свидетельствует о достаточном уровне физических нагрузок. Вы- раженные изменения за время первого сбора претерпевали значения фазо- вого угла: заметный рост и уменьшение разброса этого показателя во вре- мя первого сбора свидетельствуют о возможности его использования в ка- честве индикатора физической подготовленности.

Рис. 6.7. Динамика изменений интегральных оценок %ЖМ, %СММ и фазового угла у футболистов во время первого (I) и второго (II) учебно-тренировочных сборов

В промежутке между первым и вторым сборами наблюдалось умень- шение величины фазового угла, что указывает на снижение функциональ- ного состояния спортсменов при отсутствии структурных изменений, так как значения %ЖМТ и %СММ в этот период практически не изменялись. Более умеренная динамика увеличения фазового угла и постоянство внут- ригруппового разброса значений показателя во время второго учебно- тренировочного сбора характеризуют преимущественно игровую направ- ленность второго сбора и преобладание специальных (игровых) видов подготовки над общефизической подготовкой.

- Иллюстрацией связи между спортивными результатами и значения- ми фазового угла могут служить синхронизированные графики ежедневной загруженности соревновательными выступлениями, достигнутых результа- тов — времени преодоления дистанции 200 метров вольным стилем и за- фиксированных значений фазового угла в каждый из соревновательных дней известного пловца Н. (рис. 6.8). Слева показаны данные, относящиеся к выступлению на чемпионате России в мае 2010 года, справа — на чемпи- онате Европы в августе 2010 года. Лучший результат, показанный в мае, — 1 минута 48,58 секунды. Лучший результат, продемонстрированный в авгу- сте, — 1 минута 45,93 секунды. Личное достижение было улучшено почти на 3 секунды на фоне повышения средних значений фазового угла с 7,8° (майские измерения) до 8,2° (августовские измерения).

- На рис. 6.9 показан график изменений фазового угла у триатлони- ста высокой квалификации во время учебно-тренировочных сборов 2010 года, сосредоточенных на общефизической подготовке. Измерения прово- дились ежесуточно утром до завтрака и перед второй тренировкой в по- слеобеденное время. Наблюдается положительный тренд средних значе- ний показателя. Зубчатая форма графика обусловлена влиянием на значе- ния фазового угла процессов децентрализации кровотока и кровенаполне- ния после первой тренировки (максимальные значения наблюдались в утренние часы), а нарушения периодичности — длительными периодами восстановления после нагрузок.

На рис. 6.10 приводятся сглаженные кривые динамики фазового угла двух спортсменов в 4-недельном цикле, демонстрирующие различную тактику тренировочного процесса. На верхнем графике наблюдается быстрое достижение высокой физической формы и постоянное удержание результатов в течение последующих четырех недель. На нижнем графике

Рис. 6.8. Графики количества заплывов за один день соревнований (вверху), времени преодоления дистанции 200 м вольным стилем (в середине) и значений фазового уг- ла утром в дни соревнований (внизу)

Рис. 6.9. График изменений фазового угла у высококвалифицированного триатлони- ста на первой неделе первых учебно-тренировочных сборов в сезоне 2011 г.

Рис. 6.10. Графики изменений фазового угла двух триатлонистов во время 4- недельных учебно-тренировочных сборов

мы видим тактику медленного врабатывания с подведением к пику формы в начале 4-й недели тренировочного процесса. Долго удерживать пиковый уровень не удается, интенсивные нагрузки в состоянии перетренирован- ности сопровождаются снижением значений фазового угла.

- Обследования, проводимые в рамках одного учебно-трени- ровочного сбора, дают информацию об эффективности общей физической подготовки спортсмена. На рис. 6.11 показаны типичные варианты изме- нений %ЖМТ и %СММ в ситуациях оптимального выбора тактики подго- товки (рис. 6.11, а), сниженной интенсивности общефизической подготов- ки в середине и конце учебно-тренировочного сбора (рис. 6.11, б) и пере- тренированности (рис. 6.11, в). Эта методика была известна и успешно ис- пользовалась в 70–80-е годы, когда значения %ЖМТ и %СММ получа- лись путем антропометрических расчетов.

Рис. 6.11. Типичные варианты динамики %СММ и %ЖМТ в рамках учебно- тренировочного сбора: а — оптимальная динамика, б — недостаточное внимание общей физической подготовке, в — перетренированность [3]

Лекция 7.

ПРОТОКОЛ СКРИНИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проведение и анализ скрининговых исследований больших групп ис- пытуемых или пациентов подразумевает оперативную статистическую обработку полученных данных. Оптимальным решением в этом случае становится обработка данных средствами той программы, в которой они были получены. Наиболее востребованной формой статистической обра- ботки результатов оценки состава тела является анализ распространенно- сти выхода за пределы интервала нормальных значений по группе пара- метров, которые могут быть связаны с целью проведения скрининговых исследований.

Скрининговые протоколы позволяют по завершении обследования группы лиц оценить распространенность в этой группе тех или иных от- клонений от нормы для пяти произвольно выбранных параметров состава тела.

Первая страница скринингового протокола представлена на рис. 7.1. Левая часть рисунка содержит пять столбчатых диаграмм. Диаграммы по- казывают распределение численности группы обследованных по подгруп- пам в соответствии с используемой интервальной классификацией значе- ний %ЖМТ, СММ, ФУ, ВКЖ и ИТБ.

Столбцы данных на диаграммах снабжены оценкой доверительных интервалов при 95%-м уровне доверительной вероятности. Правая часть рисунка содержит краткую интерпретацию параметров биоимпедансного анализа (БИА). Приведенные на рис. 7.1 результаты соответствуют дан- ным первичного обследования группы пациентов клиники коррекции фи- гуры, поэтому значительная часть обследованных (71,1 % мужчин и 81,1 % женщин) имела диагноз «ожирение». Характерными особенностя- ми таких пациентов являются повышенные или высокие значения СММ и ИТБ, нормальные значения ФУ и часто наблюдаемая задержка внеклеточ- ной жидкости.

Большинство параметров, исследуемых анализаторами состава тела, имеют три градации: ниже нормы, норма и выше нормы. Четыре градации имеют лишь ИМТ, %ЖМТ (истощение, норма, избыточный вес, ожирение) и ФУ (катаболические нарушения, гиподинамия, норма, выше нормы).

Рис. 7.1. Первая страница скринингового протокола с результатами обследования пациентов клиники коррекции фигуры

Вторая страница протокола (рис. 7.2) содержит список обследован- ных с индивидуальной классификацией оценок параметров БИА, пред- ставленных на первой странице протокола. Анализ этой страницы позво- ляет оценить вклад каждого из участников обследования в общую стати- стику.

Рис.	7.2.	Вторая	страница	скрининингового	протокола.	Списочный	протокол с градациями норм (Ф.И.О. изменены)

Третья страница протокола (рис. 7.3) содержит диаграммы рассеяния значений признаков на фоне центильных кривых для российской популя- ции [3]. Такой способ представления данных удобен для наглядного срав- нения особенностей изучаемой группы с общей популяцией и, кроме того, дает возможность оценить влияние возраста на индивидуальные различия. В скрининговом протоколе реализованы функции статистической об- работки данных. Пример показан на рис. 7.4, где на фоне центильных кри- вых для мужчин отмечены медианные значения и границы доверительных интервалов фазового угла, характерные для спортсменов команды по рег- би-7. Анализ данных на рис. 7.4 позволяет выделить две группы спортс- менов с высоким уровнем тренированности: значения фазового угла выше

90-го центиля имеют спортсмены 17–22 лет и 32–36 лет.

По желанию пользователя страницы протокола могут быть сохранены или распечатаны в высоком разрешении.

Наряду с возможностью произвольного выбора пяти параметров БИА, скрининговый протокол позволяет выбрать четыре фиксированных набора

Рис. 7.3. Третья страница скринингового протокола. Центильный протокол (высо- кооплачиваемые офисные служащие, женщины)

признаков. В зависимости от задачи исследования предлагаются сочета- ния параметров для следующих алгоритмов исследования (табл. 7.1):

«Спортивная форма», «Нутритивный статус», «Физическое развитие»,

«Метаболический риск».

Рис. 7.4. Фрагмент третьей страницы скринингового протокола с демонстрацией ме- дианных       значений        и        разброса        значений        фазового        угла (данные команды по регби-7)

Таблица 7.1 Сценарии скрининговых оценок параметров БИА

| Алгоритм исследования | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %ЖМТ | СММ | %СММ | ФУ | АКМ | ИТБ | ИМТ | ВКЖ |
| «Спортивная форма» | + |  | + | + | + |  |  | + |
| «Нутритивный статус» | + |  |  | + | + |  | + | + |
| «Физическое раз- витие» | + | + | + | + | + |  |  |  |
| «Метаболический риск» | + |  |  | + |  | + | + | + |

На рис. 7. 5 приведены данные биоимпедансного анализа, характери- зующие оценку риска развития метаболического синдрома для двух групп: спортсменов-регбистов и высокооплачиваемых офисных служащих мужского пола одной из московских организаций.

Рис. 7.5. Сравнение первых страниц скринингового протокола в сочетании парамет- ров «Метаболический риск» для групп спортсменов-регбистов (слева) и офисных служащих (справа)

В градациях индекса массы тела в обеих группах преобладали лица с избыточным весом. Ожирение по ИМТ чаще встречалось у спортсменов (23,9 %), чем среди офисных служащих (16,7 %). В градациях доли жиро- вой массы в обеих группах доминировали нормальные значения. При этом доля спортсменов с ожирением (18,2 %) была меньше, чем доля офисных служащих с ожирением (29,6 %). Полученное несоответствие распределе- ний в градациях ИМТ и %ЖМТ становится понятным, если учесть, что у регбистов высокие значения ИМТ связаны с развитием скелетно- мышечной, а не жировой ткани. Рис. 7.6 подтверждает это наблюдение: доля спортсменов с повышенными значениями СММ составила 76,4 %, а среди офисных служащих преобладали нормальные значения СММ (83,3 %).

Рис. 7.6. Диаграммы распределения значений СММ в группах спортсменов- регбистов (слева) и офисных служащих (справа)

Высокая распространенность повышенных значений АКМ и ФУ у спортсменов-регбистов (см. рис. 7.5) также обусловлена развитием ске- летно-мышечной массы и более высоким уровнем метаболизма, что ожи- даемо, учитывая систематические высокие физические нагрузки спортс- менов.

Значения ИТБ принято связывать с развитием абдоминального и вис- церального жира. Диаграммы ИТБ на рис. 7.5 демонстрируют, что среди офисных работников преобладали нормальные значения (74,1 %), а в группе спортсменов — пониженные значения ИТБ (98,9 %).

Один из способов индивидуальной оценки риска развития метаболи- ческого синдрома заключается в следующем: высокому риску соответ- ствует сочетание повышенного значения ИТБ и значения %ЖМТ в града- ции «ожирение», повышенному риску — соблюдение в точности одного из указанных условий, низкому риску — несоблюдение обоих условий

одновременно. Исходя из этого, в группе регбистов повышенный и высо- кий уровень метаболического риска можно ожидать максимум у 18 % и 1 % обследованных соответственно, а у офисных служащих — у 29,5 % и 14,8 % обследованных.

Использование протокола «Скрининг» позволяет оперативно и с опо- рой лишь на среднее звено медицинского персонала:

- получать обзорную информацию по клиническим и профессио- нальным группам непосредственно в день обследования, как в условиях стационара, так и на выездных мероприятиях;

- проводить сравнительные исследования для оценки эффективности лечения (в том числе санаторно-курортного), реабилитации, учебно- тренировочных циклов в спортивных командах и спортивных школах. Для этого исследования проводят в первый и последний дни анализируемого периода и сравнивают скрининговые протоколы;

- проводить обследования групп, объединенных по этническим и ре- гиональным признакам, профессиональных групп, популяций, прожива- ющих в условиях различной экологической обстановки.

Лекция 8.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСЕГМЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ БИОИМПЕДАНСНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Выше мы рассмотрели возможности технологии интегральной оценки состава тела (см. п. 2.4). Полисегментные методики биоимпедансного ана- лиза дают более детализированное представление о составе тела, допол- няя интегральные оценки региональными. В этой лекции мы рассмотрим возможности полисегментной методики с разбиением организма на пять регионов, согласно схеме 6 на рис. 2.7.

Рассмотренная в п. 3.6 математическая модель электрической проводи- мости человеческого тела была использована и для расчетов, показывающих, где действительно проходят границы разделения регионов — ног, рук и туло- вища — при полисегментных исследованиях. Изображения зон, на которые разделяется тело человека при исследовании по схеме 6, показаны на рис. 8.1. Голова, шея с верхним участком торса, кисти и стопы не входят в зону реаль- ных полисегментных измерений по этой схеме.

Рис. 8.1. Результаты математического моделирования пространственной локализа- ции областей чувствительности биоимпедансного метода при использовании поли- сегментного метода. Слева показан внешний вид зоны 95%-й чувствительности ко- нечностей, справа — туловища

На определенных этапах жизни, под влиянием наследственных и воз- растных факторов, питания и специфических физических нагрузок, разви- тие жировой и мышечной ткани в туловище и конечностях может откло- няться от пропорционального. Очевидными примерами этого могут слу- жить возрастные особенности жироотложения по андроидно- му/гиноидному типу или непропорциональное развитие скелетной муску- латуры у атлетов. Формирование таких особенностей длительно, занимает месяцы и годы.

Перераспределение между регионами организма жидких сред (крови в различных бассейнах сосудистого русла, интерстициальной жидкости) происходит намного быстрее. В этом случае значимые изменения могут наблюдаться в течение минут и часов. Межрегиональное перераспределе- ние жидких сред можно объяснить в рамках нормальной физиологии, например: изменение пространственного положения тела относительно вектора гравитации, активация пищеварительного процесса после еды, физические нагрузки, реакции на изменение температуры окружающей среды. Широко известны и многочисленные патофизиологические факто- ры перераспределения жидких сред: локальные отеки вследствие травм, заболеваний сосудистой системы, аллергические реакции, отеки легких и мозга. Перераспределения могут быть вызваны лечебными мероприятия- ми: массажем, физиотерапевтическими процедурами, хирургическим вмешательством, побочными эффектами применения лекарственных средств. Отдельного внимания заслуживают результаты исследований межрегионального перераспределения жидкости после хирургических вмешательств на открытом сердце. В работах японских детских кардиохи- рургов описано, что происходящее после операции перераспределение жидкости в ноги, снижающее сопротивление ног на 15 и более процентов, повышает вероятность летального исхода до 80–85 %, если не будут при- няты срочные меры.

Полисегментные биоимпедансные исследования позволяют получать два вида количественных оценок содержания тканей и жидких сред в ис- следуемых регионах:

- одномоментные, фиксирующие показатели состава тела регионов, характерные для определенного момента медленно меняющегося процес- са, например возрастных изменений;

- динамические, фиксирующие изменения показателей состава тела в процессах, сопоставимых по длительности с возможным временем их мониторного наблюдения.

В отечественном биоимпедансном анализаторе «АВС-01 МЕДАСС» полисегментная методика реализуется программой АВС01-0454.

Процедура полисегментных исследований отличается от описанной в третьей лекции процедуры исследований лишь тем, что электроды накла- дывают на все четыре конечности, а вводимые антропометрические пара- метры дополняются длиной окружности правого запястья и значением ге- матокрита. Кабель пациента для полисегментных исследований включает четыре провода, обычно помеченные цветными накладками: красного цвета — для правой руки, желтого — для левой руки, синего — для пра- вой ноги, зеленого — для левой ноги. Маркировка зажимов для фиксации кабеля к электродам: черные — токовые, одноцветные с метками на про- водах кабеля пациента — измерительные. Полисегментная программа, в дополнение к описанным в лекции 4 протоколам, формирует интерактив- ное окно визуализации региональных и интегральных параметров «Регио- ны» и протокол «Табличный», с полным набором интегральных и регио- нальных параметров в выбранный момент времени.

  - Окно визуализации «Регионы»

Полисегментная программа позволяет в мониторном режиме иссле- довать состав как всего тела пациента, так и отдельно каждого из пяти ре- гионов. Длительность одного цикла мониторирования составляет 1,85 се- кунды. Максимальная длительность мониторирования — 40 минут. В окне визуализации «Регионы» (рис. 8.2) содержатся три инструмента исследо- вания: автоматическая таблица, окно для построения графика выбранного параметра и фронтальная проекция контура тела человека с границами ре- гионов, цветовой и цифровой индикацией выбранных на нем региональ- ных параметров.

В верхней части автоматической таблицы содержатся региональные параметры, в нижней части — интегральные. В зоне отображения регио- нальных параметров дополнительно рассчитываются значения асиммет- рии безжировой и жировой массы для рук и ног. Как правило, в отсут- ствие травматических повреждений конечностей, значения асимметрии ног значительно ниже. Номенклатура интегральных параметров дополне-

Рис. 8.2. Вид окна визуализации «Регионы»

на оценками висцерального жира, объема циркулирующей крови, а если в исходные данные введены значения гематокрита, то и оценками объемов интерстициальной жидкости и циркулирующей плазмы.

В графическом окне горизонтальная ось градуирована в секундах, а вертикальная может показывать значения одного из региональных пара- метров. Выбор этого параметра осуществляется установкой двух точек на периметре автоматической таблицы: в вертикальном ряду мест для уста- новки точек помечается интересующий регион, в горизонтальном ряду — параметр. Справа от графического окна расположены инструменты мас- штабирования графика. Кнопки «+» и «–» изменяют масштаб графика по вертикали, расположенные под ними кнопки управляют масштабом по го- ризонтали. График строится из столбиков синего цвета, начинающихся от горизонтальной оси. На изображении исследуемых регионов тела челове- ка в правой части окна демонстрируются численные значения выбранного параметра, а сами регионы перекрашиваются в зависимости от направлен- ности изменений параметра относительно опорного (фонового) отсчета. За фоновое значение принимается значение параметра за второй отсчет. При работе в режиме просмотра фоновое значение может устанавливаться вы- бором опорного отсчета, посредством переноса маркера на соответству- ющую часть графика и клика мышью на кнопку «Опорный отсчет». Цве- товая заливка каждого региона определяется изменением значения вы- бранного параметра относительно фонового уровня. Теплые тона соответ- ствуют положительным значениям изменений, холодные — отрицатель-

ным. Значения порогов изменения цвета может выбираться при помощи меню в правом верхнем углу изображения.

  - Протокол «Табличный»

Табличный протокол (рис. 8.3) демонстрирует в расширенном виде значения параметров, содержащиеся в автоматической таблице окна «Ре- гионы» и приходящиеся на момент времени, помеченный как опорный или выбранный вручную отсчет. Все остальные протоколы (первичного обследования, фазового угла и др.) тоже ориентированы на значения па- раметров за время опорного отсчета или помеченные маркером в графиче- ском окне отсчета. Изменяя значения опорного отсчета, можно по резуль- татам одного сеанса измерений получить табличные протоколы, соответ- ствующие различным стадиям исследования. В верхней части табличного протокола содержатся базовые (исходные) данные о дате и времени ис- следования, параметрах импеданса для отведения «правая кисть — правая стопа», о возрасте пациента, окружностях талии и бедер, росте, объеме и плотности тела, значении фазового угла в стандартном отведении. Номен- клатура интегральных параметров дополнена значениями

Рис. 8.3. Протокол «Табличный». Значения в двух нижних строках интегральных па- раметров отсутствуют из-за того, что перед исследованием не были внесены значе- ния гематокрита

массы висцерального жира, объемами циркулирующей крови, плазмы и интерстициальной жидкости. Большая часть параметров приведена вместе с относительными величинами; например, для общей, вне- и внутрикле- точной жидкостей указываются их доли (в процентах) от общей массы те- ла, безжировой массы и активной клеточной массы.

  - Примеры применения

Полисегментная методика может применяться как для одномомент- ных оценок региональных и интегральных параметров состава тела, так и для динамических исследований длительностью до 40 минут, в том числе с нагрузочными тестами. Многократное одномоментное исследование ис- пользуется при анализе медленных процессов: стадий реабилитации после травм конечностей, для оценки асимметрии тканей конечностей в резуль- тате разной нагруженности в ходе тренировочной деятельности спортсме- нов (теннисисты, фехтовальщики), оценки висцерального жира. Динами- ческие исследования для оценки относительно быстротекущих процессов, таких как перераспределение жидкости между регионами и жидкостными секторами организма, изменение фазового угла, могут комбинироваться с ортостатическими тестами, трансфузионными воздействиями, физиотера- певтическими и лекарственными воздействиями и т. д.

    - Физическая нагрузка

На рис. 8.4 приведен вид окна визуализации «Регионы» с результата- ми тестов кистевой динамометрической нагрузки и работы бицепса пра- вой руки. Табличные данные соответствуют 387-й секунде. График значе- ний внеклеточной жидкости правой руки демонстрирует результаты про- веденных манипуляций.

В начале эксперимента испытуемый принял позу, стандартную для био- импедансных исследований: лежа на спине с разведенными конечностями. Со 126-й по 160-ю секунду испытуемый выполнял правой рукой упражне- ние жима на кистевом динамометре до уровня 0,7, от максимального лич- ного показателя. С 175-й по 190-ю секунду испытуемый держал в руке ки- стевой динамометр, не прилагая усилий, для оценки влияния контакта с металлическим корпусом динамометра. С 243-й по 287-ю секунду испы- туемый в произвольном темпе сгибал правую руку в локтевом суставе. Далее, до конца эксперимента испытуемый лежал в позе биоимпедансных исследований.

Рис. 8.4. Окно визуализации «Регионы» с результатами последовательно проведен- ных тестов кистевой динамометрической нагрузки и работы бицепса правой руки

    - Поднятые конечности

На рис. 8.5 приведен вид окна визуализации «Регионы» с результата- ми тестов пассивного приподнимания и пассивного удержания левой ноги так, что нога и поверхности кушетки образовывали углы 30° (с 52-й до 78- й секунды) и 45° (с 78-й до 102-й секунды). На графике видно, что до 52-й секунды объем внеклеточной жидкости в правой ноге не изменялся. 53-й секунде наблюдения соответствует артефакт касания ноги рукой операто- ра, проводившего исследование, в момент перекладывания ноги на подпя- точную подставку.

Снижение объема внеклеточной жидкости в венозном русле правой ноги произошло за время, сравнимое с длительностью одного отсчета, и составило 20 мл. Следующий этап изменения положения правой ноги, до угла 45° относительно горизонтали, был произведен на 80-й секунде. В результате общее снижение объема внеклеточной жидкости составило около 90 мл. Это было зафиксировано и на картинке с силуэтом человека с правой стороны окна визуализации. Изображение правой ноги изменило цвет с зеленого на голубой. Цвет туловища стал розовым, остальные ко- нечности не поменяли окраску.

Рис. 8.5. Окно визуализации «Регионы» с результатами последовательно проведен- ных тестов приподнимания левой ноги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Биоимпедансный анализ состава тела еще не занял достойного места в отечественной медицине. Это связано отнюдь не с отсутствием предло- жения соответствующей аппаратуры на рынке медицинской техники или с недостаточностью материальных средств у медицинских учреждений. Ав- торы видят причину данного явления в образовавшихся за последние два- дцать лет пробелах в учебных программах медицинских вузов и надеются, что настоящее учебное пособие послужит исправлению этого положения. Вторая причина меньшего, по сравнению с зарубежной клинической практикой, распространения технологии заключается в неоправданно уз- кой трактовке практическими врачами биоимпедансного анализа состава тела как метода оценки исключительно жировой массы. Перечень практи- ческих медицинских приложений биоимпедансного метода значительно шире, чем содержится в данном пособии. Описанная технология исполь- зуется в десятках направлений медицинской диагностики, и мы старались показать общие подходы к технике измерений, алгоритмам расчета пара- метров состава тела и интерпретации полученных данных в применении к разным видам исследований и моделям биоимпедансных анализаторов со- става тела.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоимпе- дансный анализ состава тела человека. М.: Наука, 2009. 392 с.

- Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы определения состава тела человека. М.: Наука, 2006. 256 с.

- Мартиросов Э.Г., Руднев С.Г., Николаев Д.В. Применение антрополо- гических методов в спорте, спортивной медицине и фитнесе: учебное пособие для студентов вузов. М.: Физическая культура, 2010. 119 с.

- Руднев С.Г. и др. Биоимпедансное исследование состава тела населе- ния России. М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2014. 492 с.

- Руководство по кардиологии в четырех томах. Том 2: Методы диагно- стики сердечно-сосудистых заболеваний / Под редакцией Чазова Е.И.

– М.; Практика, 2014. – С. 191-203.

- Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство. / Под   ред.   М.Ш.   Хубутия,   Т.С.   Поповой,   А.И.   Салтанова.    – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 800 с.

Дополнительная литература

- Bosy-Westphal A., Danielzik S., Dorhofer R.-P. et al. Phase angle from bi- oelectrical impedance analysis: population reference values by age, sex, and body mass index // J. Parenteral Enteral Nutr. 2006. Vol. 30. P. 309– 316.

- Heymsfield S.B., Lohman T.G., Wang Z., Going S.B. (ed.) Human body composition. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2005. 533 p.

- Heymsfield S.B., Wang Z., Baumgartner R.N., Ross R. Human body com- position: advances in models and methods // Annu. Rev. Nutr. 1997. Vol. 17. P. 527–558.

- Kyle U.G., Bosaeus I., De Lorenzo A.D. et al. Bioelectrical impedance analysis. I. Review of principles and methods // Clin. Nutr. 2004. Vol. 23. P. 1226–1243.

- Kyle U.G., Genton L., Karsegard L. et al. Single prediction equation for bioelectrical impedance analysis in adults aged 20–94 years // Nutrition. 2001. Vol. 17. P. 248–253.

- Selberg O., Selberg D. Norms and correlates of bioimpedance phase angle in healthy human subjects, hospitalized patients, and patients with liver cir- rhosis // Eur. J. Appl. Physiol. 2002. Vol. 86. P. 509–516.

Источники иллюстраций

- http://www.accufitness.com/body-fat-calipers/fattrack-pro-digital-body- fat-measurement-system

- http://www.futrex.com

- http://www.bodpod.com/en/products/body-composition/adult-children- bod-pod-gs

- http://www3.gehealthcare.com/en/products/categories/metabolic_health/dx a_for_metabolic_health/prodigy_for_metabolic_health

- http://www.healthcare.philips.com/main/products/ct/products/ct_brilliance

_64_channel/#&&/wEXAQUOY3VycmVudFRhYlBhdGgFD0RldGFpbH M6R2FsbGVyefMOcok9et7WLNye3/SlaaNGSvfT

- http://www.healthcare.philips.com/main/products/mri/systems/multiva/mul tiva8ch/

- http://www.cosmed.it/en/products/indirect-calorimetry/quark-rmr-indirect- calorimetry-lab

- http://www.akern.com/en/products/bia-101.html

- http://www.tanita.com/en/sc-240/

- http://www.omron-healthcare.com/eu/en/our-products/weight- management/bf306

- http://www.bodystat.com/products/1500MDD

- http://www.rjlsystems.com/products/quantum-x/#section=description

- http://www.biodyncorp.com/product/450/photo_450.html

ПРИЛОЖЕНИЯ

П1. Графики зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90

и 97-го центилей антропометрических показателей, парамет- ров состава тела и основного обмена, по данным центров

здоровья

В настоящем разделе приведены графики центилей параметров соста- ва тела, антропометрических параметров, метаболических коррелятов от возраста пациентов. Данные были получены в широкомасштабном иссле- довании, прошедшем в центрах здоровья России в период с 2010 по 2012 год. В исследования было включено более 800 тысяч человек в возрасте от 5 до 85 лет.

Представленные графики центильных кривых могут быть использо- ваны:

- в практической работе для оценки состояния на уровне отдельных индивидуумов;

- в исследованиях спортивных, профессиональных, клинических и других групп;

- для сравнения представителей группы разного возраста между со- бой с учетом возрастных изменений параметров;

- в групповых исследованиях для сопоставления с популяционными значениями;

- при сравнении нескольких групп из разных возрастных категорий;

- в качестве наглядного справочного пособия для изучения допу- стимых значений параметров состава тела при работе специалистов, ис- пользующих биоимпедансный анализ в различных областях практической медицины.

Для построения графиков были использованы таблицы данных, опуб- ликованные в книге «Биоимпедансное исследование состава тела населе- ния России», дополненные данными по общей минеральной массе, мине- ральной массе мягких тканей и костной ткани.

Данные мужской части популяции представлены слева, женской — справа.

Рис. П1.1. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей массы тела

Рис. П1.2. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей роста

Рис. П1.3. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей СММ

| Рис. П1.4. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ИМТ |  |
| --- | --- |
| Рис. П1.5. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей индекса ЖМТ |  |
| Рис. П1.6. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей индекса БМТ |  |

Рис. П1.7. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ОВО

Рис. П1.8. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей КЖ

Рис. П1.9. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ВКЖ

| Рис. П1.10. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ОО, рассчи- танного по формуле анализатора «АВС-01 МЕДАСС» |  |
| --- | --- |
| Рис. П1.11. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей УОО, рас- считанного по формуле анализатора «АВС-01 МЕДАСС», нормированного на пло- щадь поверхности тела |  |
| Рис. П1.12. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей УОО, рас- считанного по формуле анализатора «АВС-01 МЕДАСС», нормированного на БЖМТ |  |

Рис. П1.13. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ОТ

Рис. П1.14. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ОБ

Рис. П1.15. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ИТБ

Рис. П1.16 Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ОО, рассчи- танного по формуле анализатора «АВС-01 МЕДАСС»

Рис. П1.17. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ОО по Хар- рису и Бенедикту

Рис. П1.18. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ОО по Ско- филду

Рис. П1.19. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей R50

Рис. П1.20. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей Xc50

Рис. П1.21. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ФУ

Рис. П1.22. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей общей ми- неральной массы

Рис. П1.23. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей минераль- ной массы мягких тканей

Рис. П1.24. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей минераль- ной массы костных тканей

Рис. П1.25. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей относитель- ной общей минеральной массы (% от БЖМТ)

Рис. П1.26. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей индекса СММ

Рис. П1.27. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей %СММ в массе тела

60	60

50	50

%СММ

% СММ

40	40

30	30

20	20

10

5	15	25	35	45	55	65	75	85

Возраст, лет

10

5	15	25	35	45	55	65	75	85

Возраст, лет

Рис. П1.28. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей %СММ в безжировой массе тела

Рис. П1.29. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей АКМ

Рис. П1.30 Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей %АКМ в безжировой массе

Рис. П1.31. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей индекса АКМ

Рис. П1.32. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей R5

Рис. П1.33. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей индекса R50

Рис. П1.34. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей индекса Xc50

Рис. П1.35. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей ЖМТ

Рис. П1.36. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей БМТ

Рис. П1.37. Зависимости от возраста 3, 10, 25, 50, 75, 90 и 97-го центилей %ЖМТ

П2. Тестовые задания

|  | ТИП 1 |
| --- | --- |
| 1 | Выберите один наиболее правильный ответ. Причиной, по которой индекс массы тела на индивидуальном уровне часто не отражает степени жироотложения, является несоответствие нормальным значениям: а) жировой массы; б) активной клеточной массы; в) основного обмена; г) безжировой массы; д) скелетно-мышечной массы. |
| 2 | Выберите один наиболее правильный ответ. Причиной, по которой значения обхвата талии на индивидуальном уровне не всегда отражают степень жироотложения, является: а) невысокая точность измерения сантиметровой лентой; б) зависимость обхвата талии от степени наполнения кишечника; в) существование различных типов жироотложения; г) трудности в определении места измерения талии; д) отсутствие учета роста обследуемого в формировании критерия. |
| 3 | Выберите один наиболее правильный ответ. Гидратация безжировой массы составляет в норме: а) 60 % у мужчин, 50 % у женщин; б) зависит от текущего значения температуры тела; в) около 73 %; г) зависит от наполнения мочевого пузыря; д) 54,6 %. |
| 4 | Выберите один наиболее правильный ответ. Наименьшим значением удельного сопротивления характеризуется: а) скелетно-мышечная ткань; б) гладкомышечная ткань; в) кровь; г) спинномозговая жидкость; д) слюна. |

| 5 | Выберите один наиболее правильный ответ. Проведение биоимпедансных исследований не показано: а) пациентам, принимающим диуретические препараты; б) пациентам с вживленным кардиостимулятором; в) беременным; г) при отравлении психотропными препаратами; д) контингенту старше 60 лет. |
| --- | --- |
| 6 | Выберите один наиболее правильный ответ. Оценка риска инвалидизации у пациентов старше 60 лет производит- ся на основе анализа: а) индекса массы тела; б) процента жировой массы тела; в) индекса безжировой массы тела; г) индекса скелетно-мышечной массы тела; д) активной клеточной массы. |
| 7 | Выберите один наиболее правильный ответ. Примерное соотношение площадей поперечного сечения голени и туловища составляет: а) 1 : 10; б) 1 : 20; в) 1 : 2; г) 1 : 5. |
| 8 | Выберите один наиболее правильный ответ. Примерное соотношение площадей поперечного сечения руки и туловища составляет: а) 1 : 10; б) 1 : 20; в) 1 : 2; г) 1 : 5. |
| 9 | Выберите один наиболее правильный ответ. В зоне низкой чувствительности при стандартном (запястье и голеностоп) наложении четырех электродов находится: а) предплечье со стороны наложения электродов; б) голень со стороны наложения электродов; в) малый таз; г) бедро со стороны наложения электродов; д) плечо со стороны наложения электродов. |

| 10 | Выберите один наиболее правильный ответ. Ложное ожирение может быть обнаружено: а) в случае длительной гиподинамии; б) при проведении измерения после приема жидкости; в) при гипертрофии мышечной ткани; г) при отеках. |
| --- | --- |
| 11 | Выберите один наиболее правильный ответ. Исследование естественной радиоактивности всего тела по 40К поз- воляет оценить следующую компоненту состава тела: а) жировая масса тела; б) безжировая масса тела; в) скелетно-мышечная масса тела; г) клеточная масса тела; д) внеклеточная жидкость. |
| 12 | Выберите один наиболее правильный ответ. Целью проведения калориметрии является оценка: а) основного обмена организма; б) цветового зрения; в) устойчивости индивида к охлаждению; г) особенностей протекания химических реакций в организме. |
| 13 | Выберите один наиболее правильный ответ. С помощью калипера можно оценить количество висцерального жи- ра: а) если его объем не слишком велик; б) если его объем достаточно велик; в) нельзя оценить. |
| 14 | Выберите один наиболее правильный ответ. Методом золотого стандарта для оценки жировой и безжировой мас- сы человека является: а) антропометрия; б) биоимпеденсометрия; в) калиперометрия; г) калориметрия; д) гидроденситометрия. |

| 15 | Выберите один наиболее правильный ответ. Второе название подводного взвешивания: а) калиперометрия; б) гидрометрия; в) гидроденситометрия; г) калориметрия. |
| --- | --- |
| 16 | Выберите один наиболее правильный ответ. В основе биоимпедансного анализа состава тела лежит измерение: а) испускаемой телом теплоты; б) активного и реактивного сопротивления; в) рентгеновской прозрачности тканей; г) удельной плотности тканей. |
| 17 | Выберите один наиболее правильный ответ. При расчете параметров состава тела по биоимпедансу от активного сопротивления на частоте 5 кГц зависят значения: а) внеклеточной жидкости организма; б) жировой массы тела; в) безжировой массы тела; г) скелетно-мышечной массы тела; д) общей воды организма. |
| 18 | Выберите один наиболее правильный ответ. При биоимпедансной оценке параметров состава тела значения внут- риклеточной жидкости рассчитываются как разность между: а) безжировой массой тела и общей жидкостью организма; б) жировой и безжировой массой тела; в) безжировой и скелетно-мышечной массой тела; г) общей и внеклеточной жидкостью. |
| 19 | Выберите один наиболее правильный ответ. При биоимпедансном расчете параметров состава тела общая вода организма зависит только от активного сопротивления на частоте: а) 5 кГц; б) 50 Гц; в) 50 кГц; г) 150 Гц; д) 150 кГц. |

| 20 | Выберите один наиболее правильный ответ. При биоимпедансном расчете параметров состава тела безжировая масса тела зависит только от активного сопротивления на частоте: а) 5 кГц; б) 50 Гц; в) 50 кГц; г) 150 Гц; д) 150 кГц. |
| --- | --- |
| 21 | Выберите один наиболее правильный ответ. Верхняя граница значений фазового угла составляет: а) 7,8; б) 10,5; в) 12,4; г) 5,5; д) 15,0. |
| 22 | Выберите один наиболее правильный ответ. Синяя зона шкал первичного протокола состава тела прибора «АВС- 01 МЕДАСС» означает, что диапазон значений параметра: а) в норме; б) выше нормы; в) вне зависимости от нормы; г) ниже нормы. |
| 23 | Выберите один наиболее правильный ответ. Красная зона шкал первичного протокола состава тела прибора «АВС-01 МЕДАСС» означает, что диапазон значений параметра: а) в норме; б) выше нормы, указывает на плохое состояние организма; в) вне зависимости от нормы; г) ниже нормы; д) выше нормы, указывает на хорошее состояние организма. |
| 24 | Выберите один наиболее правильный ответ. Зеленая зона шкал первичного протокола состава тела прибора «АВС-01 МЕДАСС» означает, что диапазон значений параметра: а) в норме; б) выше нормы, указывает на плохое состояние организма; в) вне зависимости от нормы; г) ниже нормы; д) выше нормы, указывает на хорошее состояние организма. |

| 25 | Выберите один наиболее правильный ответ. При формировании индивидуального коридора значений парамет- ров, относительно которого в дальнейшем планируется оценка текущих изменений состава тела спортсмена, биоимпедансные исследования про- водят: а) ежедневно или через день; б) два раза в день; в) еженедельно; г) два раза в месяц; д) ежемесячно. |
| --- | --- |
|  | ТИП 2 |
| 1 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какие значения фазового угла принято связывать с состоянием гипо- динамии? 1. 7,8 < ФУ 2. 5,4 < ФУ < 7,8 3. ФУ < 4,4 4. 4,4 < ФУ < 5,4 |
| 2 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какие биоимпедансные оценки привносит полисегментная схема исследований? - Асимметрия внеклеточной жидкости рук - Фазовый угол обеих ног - Масса висцерального жира - Объем циркулирующей крови |
| 3 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Доля не нуждающихся в получении диуретических препаратов среди госпитализированных с гипертонической болезнью составляет: 1. 50 % 2. 15 % 3. 10 % 4. 35 %. |

| 4 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какие три компонента состава тела используются для характеристики физической работоспособности спортсмена? - ФУ - %ЖМТ - %СММ - СММ |
| --- | --- |
| 5 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Биоимпедансометрическое исследование позволяет оценить: - Водные сектора организма - Концентрацию электролитов в плазме крови - Жировую массу тела - Массу костной ткани |
| 6 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какая предварительная подготовка требуется при поведении биоим- педансного исследования? - Взвешивание и измерение роста - Контроль позы - Контроль влажности одежды - Трехдневное голодание |
| 7 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Каковы наиболее распространенные источники ошибок при биоим- педансном измерении? - Металлические украшения на руках и ногах - Слишком близкое расположение стены - Влажная одежда - Металлические конструкции в костях конечностей |

| 8 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какие области тела подвергаются измерению при стандартном (на запястье и голеностоп) наложении электродов? - Подэлектродная рука - Туловище - Подэлектродная нога - Все тело, исключая голову |
| --- | --- |
| 9 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. На измерении каких параметров тела человека основано большин- ство расчетов идеального веса (например, формула Брока)? - Масса тела - Возраст - Длина предплечья от локтя до запястья - Рост |
| 10 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какие компоненты состава тела можно оценить с помощью калипе- рометрии? - Жировую массу - Скелетно-мышечную массу - Безжировую массу - Активную клеточную массу |
| 11 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какие компоненты состава тела можно оценить с помощью рентге- новской денситометрии? - Жировую массу - Безжировую массу - Минеральную массу - Скелетно-мышечную массу |

| 12 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Какие компоненты состава тела можно оценить с помощью метода разведения индикаторов? - Общую воду организма - Внеклеточную воду - Внутриклеточную воду - Минеральную массу |
| --- | --- |
| 13 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Классификацию биоимпедансных анализаторов принято осуществ- лять по следующим признакам: - По зонам биоимпедансных измерений - По используемому набору частот зондирующего тока - По тактике проведения измерений: однократно или в режиме мо- ниторирования - По количеству накладываемых электродов. |
| 14 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. По использованию частот зондирующего тока выделяют методы биоимпедансных исследований: - Одночастотные - Двухчастотные - Многочастотные - Низкочастотные |
| 15 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. При расчете биоимпедансных параметров состава тела только от ак- тивного сопротивления на частоте 50 кГц зависят: - Общая вода организма - Безжировая масса - Жировая масса - Скелетно-мышечная масса |

| 16 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. При биоимпедансном расчете параметров состава тела от активного и реактивного сопротивлений на частоте 50 кГц зависят: - Активная клеточная масса - Основной обмен - Удельный основной обмен - Фазовый угол |
| --- | --- |
| 17 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. При расчете значений фазового угла используют значения: - Активного сопротивления на частоте 50 Гц - Активного сопротивления на частоте 50 кГц - Реактивного сопротивления на частоте 50 Гц - Реактивного сопротивления на частоте 50 кГц |
| 18 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Абсолютные противопоказания к проведению биоимпедансного ис- следования: - Беременность - Лактация - Состояния крайней тяжести - Вживленный кардиостимулятор |
| 19 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Доля жировой массы в общей массе тела используется в скрининго- вых исследованиях для определения: - Содержания жира в организме - Избыточного веса, ожирения, липодистрофии - Оценки риска метаболического синдрома - Характеристики достаточности питания |
| 20 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Безжировая масса тела используется в скрининговых исследованиях: - Для характеристики конституциональных особенностей - Диагностики ожирения - Выявления катаболических сдвигов - Выявления риска инвалидности у пожилых людей. |

| 21 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. В спортивной медицине по динамике значений фазового угла опре- деляют: - Эффективность режима тренировки - Перетренированность - Готовность спортсмена к соревнованиям - Конституциональные особенности |
| --- | --- |
| 22 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Процедура полисегментных исследований отличается от процедуры интегральных исследований на приборе «АВС-01» тем, что: - Электроды накладывают на все четыре конечности - Дополнительно вводится длина окружности правого запястья - Дополнительно вводится значение гематокрита - Проводится стоя |
| 23 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Полисегментное исследование на приборе «АВС-01» позволяет оце- нить состав следующих регионов: - Правая и левая нога - Правая и левая рука - Туловище - Голова |
| 24 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. Полисегментный метод, в отличие от интегрального, обладает высо- кой чувствительностью в области: - Кистей рук - Стоп - Головы - Предплечий |

| 25 | Ответьте по коду: А — верно 1, 2, 3; Б — верно 1, 3; В — верно 2, 4; Г — верно только 4; Д — все верно. В период ежедневных значительных физических нагрузок проведе- ние биоимпедансных исследований возможно: - Только перед сном - Непосредственно перед приемом пищи - Сразу после вечерней тренировки - Только перед завтраком |
| --- | --- |

П3. Правильные ответы к тестовым заданиям

Табл. П3.1. Правильные ответы к тестовым заданиям типа 1

| № | Отв. | № | Отв. | № | Отв. | № | Отв. | № | Отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г | 6 | г | 11 | г | 16 | б | 21 | б |
| 2 | д | 7 | а | 12 | а | 17 | а | 22 | г |
| 3 | в | 8 | б | 13 | в | 18 | г | 23 | б |
| 4 | г | 9 | в | 14 | д | 19 | в | 24 | д |
| 5 | б | 10 | в | 15 | в | 20 | в | 25 | а |

Табл. П3.2. Правильные ответы к тестовым заданиям типа 2

| № | Отв. | № | Отв. | № | Отв. | № | Отв. | № | Отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г | 6 | А | 11 | А | 16 | Д | 21 | А |
| 2 | Д | 7 | Д | 12 | А | 17 | В | 22 | А |
| 3 | А | 8 | А | 13 | А | 18 | Г | 23 | А |
| 4 | Г | 9 | Г | 14 | А | 19 | Д | 24 | Г |
| 5 | Б | 10 | Б | 15 | Д | 20 | Б | 25 | Г |

П4. Список вопросов для контроля усвоения материала

- Перечислите основные амбулаторные и клинические методы анализа состава тела, применяемые в настоящее время.

- Что понимается под основными компонентами состава тела?

- Дайте определение безжировой массы тела.

- Дайте определение активной клеточной массы тела.

- Каковы основные водные сектора организма?

- Для чего используется индекс отношения талия/бедра?

- Назовите биофизические субстраты активного и реактивного сопро- тивлений тела человека.

- Перечислите основные ограничения и методические требования к процедуре биоимпедансных измерений.

- Как и почему меняется биоимпедансная оценка жировой массы тела в условиях централизации кровообращения?

- Сколько жира в организме человека может расщепиться за сутки?

- Дайте характеристику нормальной половозрастной изменчивости биоимпедансных оценок основного обмена.

- Как изменится биоимпедансная оценка жировой массы, если потен- циальные электроды установить дистальнее или проксимальнее при- нятого анатомического маркера?

- О чем свидетельствует расположение друг под другом маркеров ИМТ и ЖМТ в первичном протоколе?

- Назовите типичные значения %АКМ, %СММ, %ЖМТ и фазового уг- ла у спортсменов высокой квалификации.

- Каковы критерии выраженной задержки жидкости в организме и обезвоживания по данным биоимпедансного анализа?

- Какова типичная скорость снижения ЖМТ в процедуре коррекции фигуры при правильно подобранной физической нагрузке?

- Какие компоненты состава тела будут оценены неверно, если пациент во время измерений коснется стены или металлического остова ку- шетки?

- Опишите изменения основных параметров состава тела при правиль- но выбранной диетологической поддержке.

- Как проявляется в оценках состава тела обрыв электродного кабеля?

- Каким категориям пациентов не показано проведение биоимпеданс- ного анализа состава тела?

- Назовите области применения биоимпедансного анализа состава тела.

- Какие выводы можно сделать, сравнивая измеренные значения фазо- вого угла с клиническими нормами? Популяционными нормами?

- Можно ли по данным первичного протокола состава тела обнаружить сдвиги водно-солевого баланса?

- Укажите причины завышения биоимпедансной оценки жировой мас- сы на втором и третьем триместрах беременности.

- Назовите три параметра биоимпедансного анализа состава тела, ис- пользуемых в спортивной медицине для оценки предстартовой готов- ности спортсмена.

- Опишите способы оценки посттравматического отека коленного су- става с помощью интегральной и полисегментной программ биоим- педансного анализа состава тела.

- Назовите критерии, которыми руководствуются при определении степени влияния на точность биоимпедансного исследования метал- лических украшений на теле обследуемого.

- В каких случаях при проведении биоимпедансных измерений требу- ется предварительная обработка кожи в местах установки электродов?

- Почему в биоимпедансных исследованиях не применяются точечные одноразовые ЭКГ-электроды?

- Для каких целей в биоимпедансном анализе применяют центильные представления получаемых результатов?

Учебное пособие

Николаев Д.В., Щелыкалина С.П.

ЛЕКЦИИ ПО БИОИМПЕДАНСНОМУ АНАЛИЗУ СОСТАВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Компьютерный набор и вёрстка выполнены авторами

ИД №01267 от 20.03.2000 г.

РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11

Подписано в печать 02.08.2016 Формат 84×108/32. Гарнитура Times Печать трафаретная

Усл. печ. л. 6,33. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в типографии РИО ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11

Аннотация для 4-й страницы обложки

В учебном пособии дается общее представление о физических осно- вах, областях применения биоимпедансного анализа состава тела, воз- можностях биоимпедансного оборудования. Большое внимание уделено описанию и интерпретации индивидуальных и групповых протоколов биоимпедансного исследования. Приводятся результаты обработки дан- ных профилактического скрининга населения в центрах здоровья.

Пособие будет полезным диетологам, эндокринологам, спортивным врачам, гастроэнтерологам, терапевтам и врачам смежных специальностей